福  建  中  医  药  大  学

设  备  采  购  询  价  工  作  单

公司名称（盖章）：

| 序号 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 恒温玻璃水浴 |  | 15台 |  | 详见附件 |
| 1-2 | 圆盘旋光仪 |  | 10台 |  | 详见附件 |
| 1-3 | 电导率仪 |  | 10台 |  | 详见附件 |
| 1-4 | 恒温培养箱 |  | 1台 |  | 详见附件 |
| 1-5 | 台式真空干燥箱 |  | 1台 |  | 详见附件 |
| 1-6 | 水浴锅 |  | 1台 |  | 详见附件 |
| 1-7 | 干燥箱 |  | 1台 |  | 详见附件 |
| 1-8 | 超纯水系统 |  | 1台 |  | 详见附件 |
| 1-9 | 紫外分光光度计 |  | 1台 |  | 详见附件 |
| 1-10 | 细胞计数仪 |  | 1台 |  | 详见附件 |
| 2-1 | 单四级杆质谱检测器 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 3-1 | 高压蒸汽灭菌锅 |  | 2台 |  | 详见附件 |
| 3-2 | 酶标仪 |  | 1台 |  | 详见附件 |
| 3-3 | 振荡器 |  | 4台 |  | 详见附件 |
| 3-4 | 电动匀浆器 |  | 1台 |  | 详见附件 |
| 3-5 | 中型液氮罐 |  | 1个 |  | 详见附件 |
| 3-6 | 微型离心机 |  | 2台 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2017年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2017年  月   日上午 ，地点----。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

项目一：

药学院恒温玻璃水浴锅等设备询价参数

恒温玻璃水浴  15台

1、使用电源：AC 220 V   50 Hz

2、搅拌机输入功率：40 W

3、输出功率：25 W

4、转速范围：200～4000 r/min

5、水浴缸内径：Φ300×300 mm

6、电加热管功率：1000 W

7、温控范围：10～100℃±0.5℃

8、配 置：玻璃水浴缸，电动搅拌器，加热控制器

圆盘旋光仪  10台

1、测量范围：-180°~~+180°/

2、最小读数值：0.05°
3、准确度：0.05°/

4、灵敏度：0.05°

5、 配 置：旋光管

电导率仪  10台

1、测量范围：（0~106）us/cm（分12个量程）/

2、精度级别：1~5级

3、信号输出：0~10m V/

4、消耗功率：1.5 W

5、供电电源：AC 220 V   50 Hz/

6、可配电极常数：0.01,0.1,1.0,10.0

7、 配 置：铂黑电极

恒温培养箱  1台

1.电源电压	AC220V  50HZ

2.加热方式	水套式

3.控温范围	RT+5～65℃

4.温度分辨率/波动度	0.1℃/±0.3℃

5.温度均匀度	±0.5℃ (测试点为37℃)

6.工作环境温度	+5～35℃

7.输入功率	450W

8.容积	50L

9.内胆规格(mm)W×D×H	350×350×410

10.载物托架（标配）	2块

11.定时范围	1～5999min

12、配置：主机1台

台式真空干燥箱  1台

1.电源电压	AC220V 50HZ

2.输入功率		1150W

3.控温范围		RT+10～200℃

4.温度分辨率/波动度	0.1℃ / ±1℃

5.达到真空度	133Pa

6.真空表		进口真空表/机械指针式

7.工作环境温度	＋5～40℃

8.内胆规格（mm)W×D×H		450×450×450

9.搁板		2块(独立控温)

10.工作室材料		不锈钢(1Cr～18Ni9Ti)

11.真空表	 	真空表

12、配置：主机1台；真空泵1台

水浴锅  1台

1.电源电压	AC220V 50HZ

2.消耗功率	500W

3.控温范围	RT+5～99℃

4.恒温波动度	±0.5℃

5.跟踪报警	±2℃

6.容积	4.9L

7.内胆规格（mm）W×D×H	150×300×110

8.定时范围	1～5999min

9、配置：主机1台

干燥箱  1台

1.工作室材质 ：不锈钢内胆

2.功率 ：2450W

3.电源电压为 ：220V-50Hz

4.载物托架 ：2块

5.工作环境温度 ：5~40℃

6.温度波动 ：±1℃

7.控温精度 ：0.1℃

8.定时范围 ：0~9999min

9.控温范围 ：RT+10℃~200℃

10.工作室规格 ：600*500*750mm

11.容积 ：220L

12、配置：主机1台

超纯水系统  1台

1.自来水进水，超纯水参数：电阻率：18.2 MΩ.cm@25℃，TOC＜5ppb

2.超纯水流速不低于0.5L/min

3.颗粒物（>0.22um）：<1/ml（配有0.22μm除菌终端过滤器）

4.微生物：<1cfu/ml（配有0.22μm除菌终端过滤器）

5.纯水参数：离子截留率　>94 %，有机物截留率 （分子量 > 200）>99 %；

细菌及颗粒　>99 %，流速3L/h@25℃

6.直接从自来水产生Ｉ级超纯水和Ⅲ 级试剂用水，为一体机结构，内置6L低溶出水箱。水质优于中国国家标准GB/T6682-2008标准，符合美国CAP、ASTM、NCCLS标准.

*7. 出水监测电阻率仪，电极采用套筒式结构，增大有效点击表面积且减小电极间距，电阻率仪电导池常数0.02cm-1,温度灵敏度为0.1℃，以温度补偿和非温度补偿两种模式显示，符合USP＜645＞。

*8. 集成式纯化柱结构，包含预处理，反渗透膜和离子交换树脂；纯化柱前需要有加压泵，保证进水水压；

9. 内置6L水箱，系统内部定期自动循环，具有自来水超滤系统。

*10. 彩色液晶显示器图形数值直观显示电阻率、水温，水箱水量，纯化柱更换提示等信息。系统内附“快速参考指南”和“用户手册”提供了关于系统操作和维护的更多信息。

11、配置：主机1台；柱子1套

紫外分光光度计  1台

1.波长范围	190-1100nm

2.光谱带宽	1.8nm（2nm）

3.波长准确度	±0.3nm

4.波长重复性	≤0.1nm

5.光度准确度	0.2%T (0-100%T)

6.光度重复性	≤0.15%T (0-100%T)

7.杂散光	≤0.03%T @220nm , 360nm

8.稳定性	±0.001A/h @500nm

9.基线平直度	±0.0015A

10.噪声	0.0005A

11.显示方式	320*240大屏幕液晶显示

12.工作方式	T,A,C,E

13.扫描速度	高、中、低三档可选

14.波长设置方式	自动

15.显示范围	0-200%T , -4 - 4A

16.检测器	硅光二级管

17.光源	长寿命钨灯、氘灯，使用寿命2000小时

18.键盘	薄膜数字式按键

19.数据输出	USB口

20.打印输出	并口

21.电源	AC 220/50Hz 或 AC 110/60Hz

22、配置：主机1台；玻璃比色皿，石英比色皿各1套

细胞计数仪  1台

1.*创新非染色计数, 无需台盼蓝亦可区分死活细胞；同时具备非染色计数和台盼蓝染色计数两种功能

2.*自动聚焦图像采集,调焦和计数一键完成

3.计数范围：1 ×104- 3×107个细胞/ml

4.样品量：10ul

5.*五区域采集计数方法（默认）：5个区域靶面采集图像，统计计数浓度，结果更精准。单区域采集计数方法（选择）：速度超快。

6.对焦时间：10秒

7.计数时间：单靶区:5秒；五靶区：20秒

8.双向wifi,可以上网下载更新软件及传输数据至电脑

9.细胞计数内容

9.1活细胞浓度（个/毫升）；死细胞浓度（个/毫升）

9.2存活率（活细胞占细胞总数的占％）

9.3细胞平均直径（微米）；4）细胞总面积（平方微米）

9.4细胞大小分布柱状图

10.*一次性专用细胞计数板, 双样品槽设计,每板可检测两个样本；每个加样孔可加10µl样品，可拓展为十槽位计板。

11、配置：主机1台；计数板400个

项目二：

单四级杆质谱检测器询价参数  1台

1 é整体要求：质谱检测器可连接现有Waters H-classs UPLC PDA系统(2016)并被EMPOWER软件控制，实现UPLC-PDA-MS联用。
2 四级杆质谱检测器
2.1 离子源传输部分采用锥孔或者离子滤膜结构，不使用毛细管，具有防样品分解和堵塞的功能，无需卸真空更换；
2.2 质量分析器为光电倍增器，非电子倍增管；
2.3 质量范围:30－1250 amu；
2.4 分辨率：≥2.5 M (半峰宽≤0.4 Da)；
2.5 质量数稳定性：平均标准偏差≤0.1 Da/24 Hr，全质量范围偏差≤0.01%；
2.6  ESI正离子灵敏度：ESI+ 1pg  利血平S/N>100：1；
2.7 重现性：连续十针进样，RSD＜10％；
2.8 â扫描速率≥10000 amu/s(步进0.1 amu时）；
2.9 â正负切换≤25 ms；
2.10双重扫描SIM模式：在一针进样的同时完成SIR定量通道和全扫描的样品信息扫描模式；

2.11 â仪器开机到完成抽真空过程小于10分钟，30分钟可以开始定性、定量分析，仪器关机无需泄真空，可直接关闭电源；
2.12 质谱内置质量轴校正液，质量轴校正过程自动完成，无需人工操作。

3 小型氮气发生器

3.1 流速： ≥18L/min

3.2 纯度： ≥99.9%

3.3 出口压力： ≥100psi

3.4 噪音：≤65dB

3.5 工作温度：5-355℃

3.6 湿度：10-80%RH

4 工作站参数：运行软件能够对质谱选择离子(SIM)模式进行定量分析，具备完整的系统适应性参数，包括分离度、理论塔板数、分离因子等。

5 不间断电源（3KW/1H）

6 超高效液相C18 1.7 μm色谱柱  1根

7样品瓶 2盒

8 管路接头等配件  1套

9 试机用的校正液、溶剂包。

10质保期：1年

项目三：

研究院高压蒸汽灭菌锅等设备询价参数

高压蒸汽灭菌锅  2台

*1、容量（L）:≥54L

2、内胆材质：SUS304（1Cr18Ni9），厚度≥2.5mm 喷砂，电解抛光；3、最高温度及:≥135℃；

4、压力：0.24mpa；

5、设计压力: ≥0.27MP；

6、温度范围: 40-135℃；

7、灭菌温度: 105-135℃；

8、溶解温度: 60-100℃；

9、保温温度:40-60℃；

10、开盖方式 :杠杆式（横杆）连锁翻盖开盖；

11、设定时间范围:灭菌，融化：0-4h，连接保温：72h，预约灭菌：1-99h；

12、控制器:智能，微电脑控制；

13、程序模式:四类预置灭菌模式分别针对固体、液体样品琼脂；

14、排气零污染：具有2个集气瓶，灭菌蒸汽通过两次冷凝收集确保蒸汽零排放，避免灭菌蒸汽直接排入实验室，污染环境；

15、智能功能:定时启动功能、自动排气控制、饱和蒸汽检测、自检验系统 记忆存储系统 ；

16、温度传感器:PT1000；

17、冷却装置:独立的风冷系统，能快速冷却；

*18、安全装置：双重超压保护功能，防缺水干烧保护功能；

19、全方位错误自动代码显示；

20、具有2个常开常闭电磁阀；

21、温度、压力，可校准；

22、沸点可调整；

23、标准附件:不锈钢网篮2个、排水软管1跟、废气收集瓶2个、隔水板。

酶标仪  1台

1、光源：卤素灯；

2、波长范围：340 - 850 nm；

3、适用板型：96和384孔板；

4、滤光片：8位滤光片轮，标配5块滤光片：405 nm、450 nm、492 nm、570 nm和620 nm，其他滤光片可选；

*5、滤光片半带宽：3 -9 nm；

6、读数范围：0-6 Abs；

7、线性范围（96孔板，标准测量模式，405nm）：0-4 Abs；

8、分辨率：0.001 Abs；

9、准确性(405nm)：± 1%  (0 - 3 Abs)；

*10、精确性(标准测量模式，405nm)：CV ≤ 0.2% (0 - 3 Abs)；11、测量速度：≤6 s (96 孔板，快速测量模式)；

12、标配振荡器：线性振荡，三档速度可选；

13、可与机械臂连接实现实验室自动化；

*14、4.5英寸高分辨彩色显示屏，图形化界面；

15、内置软件，含中文在内8种语言选择，3个常用的快捷键可用于指定3个常用程序，仪器内可存储100个测量程序和100组测量结果(96 孔板)，通过USB接口可直接储存数据，也可连接打印机打印报告；

16、分析软件具有微孔板布局 (包括空白、标准品、待测样品、质控品等) 设置，显示检测结果，进行动力学分析，数据预处理，曲线拟合，数据分类，质控,PLA 平衡线分析等功能；

17、具有内置诊断程序，开机自动诊断载板位置、光源和滤光片等部件；

18、配置：主机1台（含振荡器）；5块滤光片：405 nm、450 nm、492 nm、570 nm和620 nm；数据工作站及控制分析系统软件一套。

振荡器  4台

1.操作显示方式:旋钮+刻度

2.周转直径:3 mm

*3.振荡方式:圆周

4.运行方式:连续运转/点动

5.速度范围:0-2500rpm

6.电压	:AC220V/AC110V，50/60Hz

7.电机输入功率:60W

8.频率:50Hz

电动匀浆器  1台

1.电机控制:无刷电机,带有恒速控制系统,全数字控制的手持式.

*2.转速:3000-8000 rpm

3.适用范围:动物、植物均适用

4.电机控制:无刷电机，恒速控制

5.电源:12V/5A/DC/可车载/可配蓄电池盒

6.输出功率：50W ;持续输出（瞬间输出70W）

中型液氮罐  1个

1.几何容积（L）:35.5

2.口径（mm）:125

3.外径（mm）:461

4.高度（mm）:700

5.静态液氮蒸发量（L/D）:0.37

6.静态液氮保存期（d）:97(每天取样多且频繁，在30天左右）

7.提桶外径（mm）:97

8.提桶高度（mm）:120/276

9.提桶数量（ea）:6

10.单层细管容量:0.5ml(5124个)

*11.具备锁盖（ea）功能

12.具备智能监控仪（ea）功能

13.标配6个5层的5X5方提桶

微型离心机  2台

1.转速：3000-10000rpm（1000rpm步进）

2.相对离心力: 500-5300g

3.样品处理量:8*2.0ml/1.5ml/0.5ml/0.2ml离心管（配0.5ml和0.2ml离心管套）/2*8*0.2mlPCR离心排管

（离心排管限转速≤6000rpm使用）

4.定时范围:1s-999min

5.工作噪声:≤55dB

6.输入电源:AC220V/AC110V,50/60Hz

7.功率:≤45W

8.熔断器:250V,1A,φ5*20

9.连排管转速≤6000rpm时使用。

*12.带LED显示屏