福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

| 项目 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药物靶标蛋白检测系统 |  | 1台 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2023年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价（进口设备须注明含税价或免税价）。

4、询价单需要一式四份

5、询价时间和地点:时间-- 2023年  月   日上午 ，地点----。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

项目1   药物靶标蛋白检测系统  1台

主要技术参数：

1、超高压前处理工作系统

1.1 超高压分离泵

1.1.1二元高压梯度混合

1.1.2压力范围：大于等于14,000 psi

1.1.3压力波动：<1%或0.2Mpa

1.1.4流速范围：0.001~ 6.000mL/min，步进0.001 mL/min

1.1.5流速精密度：< 0.05%RSD

1.1.6流速准确度：±0.1%

1.1.7梯度延迟体积：≤35µL，且不随反压变化

1.1.8梯度组成比例精密度：<0.15%

1.2、自动进样器

1.2.1、加样体积  0.01-25ul，增量0.01 ul；

1.2.2、加样体积准确度：±0.5%；

1.2.3、进样精度：<0.25%RSD；

1.2.4、线性：相关系数>0.99999；

1.2.5交叉污染：<0.0004%

1.2.6多种样品盘选择：2ml样品瓶大于200个

1.2.7 样品盘温度范围：4-40℃

1.2.8 样品盘温控精度：-2 ℃/+4 ℃

1.3、柱温箱

1.3.1半导体制热，具有密封腔结构，控温准确；内含湿度、气漏、温度在线检测；

1.3.2标配2µL的预热器；

1.3.3控温范围：5-120℃，室温下18℃（带降温功能）

1.3.4温度精确度：±0.5℃

1.3.5 温控稳定性：±0.05℃

1.3.6柱容量：可安装30cm色谱柱2根及以上

1.3.7 有湿度，气体，温度传感器，能在线监测溶剂泄漏情况

2、纳流升超高压分离系统

2.1、纳流泵

2.1.1 泵型及工作原理：带主动流量控制的高压二元梯度泵；

2.1.2 压力范围：可至1500 bar；

2.1.3 可设定流速范围：1 nL/min–100 µL/min, 1 nL 增量；

2.1.4 泵溶剂通道：2 个；

2.1.5 泵对系统梯度的延迟体积：<25 nL；

2.1.6生物兼容性：兼容；

2.1.7 梯度延迟体积：<0.5 µL

2.1.8 pH 范围：2-10

2.1.9 安全特性：内置泄漏检测和安全泄漏处理：超压监测、温度监测；

2.2、自动进样器

2.2.1进样体积范围：标配: 0.01–25 μL, 步长 0.01 μL ；

2.2.2自动进样器控温：4–40 °C,

2.2.3样品盘温度稳定性：±1 °C；

2.2.4 样品盘和容量：1.5ml样品瓶大于200个；

3、超高分辨分子量检测系统

3.1 离子源部分-

3.1.1 具有独立的可加热电喷雾离子源（HESI源），集成式气路电路结构，安装离子源时即可实现气路电路连接，自动识别；

3.1.2喷针采用角度喷雾结构，前后，左右，上下可调，正对废液出口。雾化后，废产物直接进入废液出口；

3.1.3 具有雾化气和辅助雾化气，具有雾化效果抗污染能力；

3.1.4可加热ESI源，离子源加热温度最高可达550℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为1l-1000l/min；

3.1.5 全自动注射泵实现质谱直接进样，自动调谐和校正，可通过软件自动切换模式；

3.1.6 质谱配置软件具备实时监控并反馈喷雾稳定性功能；

3.1.7离子源腔体具有观察窗口，可以直接观察喷雾效果以及离子源腔体洁净程度；

3.2 离子传输系统

3.2.1 离子传输系统必须配有离子传输管结构；

3.2.2 具有大口径高容量离子传输管；

3.2.3 离子传输管具有独立加热功能，最高温度可达400℃；

3.2.4 具有真空隔断阀结构，在移去、清洗离子传输部件时，不需破坏真空, 待机时不需要消耗氮气；

3.2.5 具有电动离子漏斗，具有独立一体化结构，采用不锈钢材质；

3.2.6具有带轴向场和过滤作用的双弯曲几何结构的主动离子束传输组件，可阻挡中性粒子和高速分子团；

3.3 质量分析器部分：

3.3.1质量分析器采用四极杆与静电场轨道阱或其他质量高分辨质量分析器串联的组合（其他高分辨质量分析器需提供制造商在售最高端型号以满足日常检测需求），质量范围40-6000 m/z；

3.3.2仪器分辨率：480,000 FWHM  ( m/z≤200)；≥4档可调；

3.3.3双曲面分段四极杆，分辨率可到0.4 Da；可选择隔离窗口宽度0.4 Da-1200 Da，MS/MS母离子选择质量范围40-2500 m/z；

3.3.4谱内动态范围：>5,000；

3.3.5 质谱采集速率：40 Hz；分辨率≥60000 FWHM时，不少于3张/秒；

3.3.6 正负离子切换速度：一个完整周期采集速度>1.4 Hz；

3.3.7 质量轴稳定性：设备校正一次后，连续24小时内不再校正质量轴，重复进样100fg利血平，609质量精确度≤3ppm；

3.3.8 灵敏度

3.3.8.1 MS/MS灵敏度：50 fg 利血平进样，S/N 100:1；

3.3.8.2选择离子扫描SIM灵敏度：50 fg 利血平进样，S/N 150:1；

3.3.8.3 质量准确度：外标法≤3ppm RMS；内标法≤1ppm RMS；

3.3.9 扫描模式 包括高分辨全扫描MS和MS/MS、高分辨选择离子扫描、高分辨全子离子碰撞碎裂扫描、高分辨正负离子切换扫描、高分辨数据依赖子离子扫描、高分辨数据非依赖扫描（DIA）、高分辨平行反应监测子离子扫描；

3.4 检测器: 无损检测器，如采用微通道板或电子倍增器等消耗类检测器，需终身免费更换。

3.5 高场非对称离子迁移系统，搭配高场非对称波形离子迁移谱接口，兼容100 nL/min至1 mL/min的流动相流速。

4 工作站：

4.1 蛋白质组学定性分析系统  可以解析来自各种裂解技术（CID、HCD）的MSⁿ数据，配合蛋白质数据库（数据库均可在网上免费下载）用于进行高通量的蛋白质鉴定；软件需具有包括蛋白质ID，翻译后修饰（磷酸化、乙酰化等）位点，肽段序列及序列覆盖度，谱图匹配，鉴定结果可信度打分等功能；软件需可处理同位素标记的蛋白质组学定量数据，给出不同样本间同一蛋白质的相对定量结果数据；

4.2  蛋白质定量分析系统：软件需可处理同位素以及非同位素标记定量数据，可得到肽段定量结果，可用于蛋白质组学定量研究。

4.3 提供中药和天然产物、药物代谢、杂质分析数据库。

5 系统用途：

用于药物靶标蛋白的分析检测，包括未知肽段的筛选测序、肽质量指纹图谱测定、蛋白质分子量测定、高通量蛋白质表达谱测定、蛋白质相互作用鉴定、高通量蛋白质翻译后修饰研究、使用标记或非标记方法进行相对和绝对蛋白质组学定量研究，从而发现疾病或其它重要生理过程相关的生物标志物，寻找药物作用靶点。

6 配置组成：

6.1超高压前处理工作系统；

6.2纳流升超高压分离系统；

6.3超高分辨分子量检测系统；

6.4工作站包括蛋白质组学定性分析系统、蛋白质定量分析系统、高场非对称离子迁移系统、中药和天然产物、药物代谢、杂质分析数据库。