福  建  中  医  药  大  学

设  备  采  购  询  价  工  作  单

公司名称（盖章）：

| 序号 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 高通量测序仪 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-2 | 非接触式全自动超声波破碎仪 |  | 1 |  |  |
| 1-3 | 全自动核酸蛋白分析系统 |  | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2016年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2016年  月   日上午 ，地点----。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

高通量测序仪

1、可以实现目标片段测序，人类全转录组/全外显子组测序，未知基因组序列的全新测序，已知基因组序列的再测序，表达谱分析，扩增子测序，拷贝数分析，甲基化等应用和研究目标。

2、测序原理：无需光学检测和荧光信号扫描的基因测序系统，仅使用天然核苷酸和聚合酶、无需焦磷酸酶化学级联，无需标记荧光染料和化学发光的配套试剂，实时检测DNA复制时产生的H+离子流pH值变化从而得到碱基序列。

▲3、数据通量：有至少3种不同型号测序芯片灵活可选。单次单端读取运行可分别获得至少600MB~15GB以上的高质量测序数据；每小时可获得大于240MB~4GB碱基序列，适合不同通量需求的应用。

▲4、数据读长：单端测序读取序列长度不小于400bp，可进行双向测序。

5、数据准确度：单条序列单次单端测序原始数据准确性≥99% （200-500bp）。

▲6、测序运行速度：完成单端读长200bp的测序任务，测序时间不超过2.5小时，数据通量不少于600MB，最大可达15GB；完成单端读长400bp的测序任务，测序时间不超过4小时，数据通量不少于1.2-2GB。

7、可以同时完成6144重PCR反应。

8、无需更改仪器主机硬件，使用配套试剂和不同通量测序芯片，即可完成测序读长和数据通量的扩展提升。

9、必须配备的外围配套设备（壹套）：

9.1独立的自动化测序样本制备系统；

9.2内置服务器（256G内存，硬盘36T）；

9.3微量核酸蛋白测定仪Qubit3.0套装；

9.4凝胶分离、纯化回收电泳系统E-Gel。

10、保修期壹年，原厂工程师和技术支持提供安装、调试、维修和培训服务。

非接触式全自动超声波破碎仪招标参数

1、容许单次操作数量，一次可同时处理12个样品；

2、最小处理样品体积可达5ul ；

3、定时器功能：可自动控制超声波开/关次数(循环数), 可设定时范围为 1~ 99循环；

4、样品采用无探头密闭式超声，避免样品间的交叉感染，避免超声过程中产生气雾，造成生物感染，确保人员和实验室环境安全；

5、样品处理时以步进马达匀速带动样品旋转承接器，达到能量分布均匀，超声作用完全，确保样品破碎效果达到一致，同时降低泡沫的形成；

6、超声方式: 通过主机控制超声交替工作与暂停, 可自动控制超声波开/关次数, 可独立设定超声波工作/暂停时间，范围为 1 ~ 99秒 ；

7、采用分体式冷却循环系统，持续供应4℃水浴超声，避免了破碎过程中温度过高

8、核酸样品破碎大小：5kb~ 75bp ；

9、专为高通量测序样本前处理设计，一次可同时处理12个样本。在工作30秒，停30秒，高功率的工作条件下只需10-13个循环即10-13分钟就可使12个人类完整基因组DNA样品破碎到主条带位于200bp左右；

10、冷却循环系统,配备电磁阀, 可与超声波主机连动, 当超声波启动时, 冷却系统会暂停循环, 超声波暂停时, 冷却系统会启动, 不干扰超声效率。

全自动核酸蛋白分析系统招标参数

1、功能：采用毛细管电泳原理，可应用于DNA、RNA等核酸的电泳分析，能进行全自动的核酸片段大小测定，核酸浓度测定，微卫星分析，蛋白电泳分析等；

2、光源：LED光源，高灵敏度的光电倍增管检测；

3、自动化程度：采用预装式卡夹，即插即用，无须人工制胶、灌胶、上样，整个过程全部由仪器自动来完成；每轮分析后，仪器自动清洗毛细管，无须人工清洗；

4、上样形式：直接兼容0.2ml离心管、8联管、12联管、96孔微孔板等；可以单次分析一个样本不浪费试剂耗材。

5、可以一次性完成1-96个样品的检测分析，可单次自动处理单个样本而不造成浪费；可搭配专用微量管，样品管中溶液需求量最低1ul；

6、检测片段范围：15bp-40kb；

7、灵敏度：无需对样品进行纯化，可以直接对PCR产物原液进行检测。DNA样品的检测灵敏度为0.1ng/ul；

8、样品上样量：0.1 ul；

9、分辨率：对<500bp的DNA片段，可达1-4bp的分辨率，200bp片段可达2bp的分辨率；；

10、卡夹：提供预制胶卡夹，适用于DNA高分辨率分析、DNA标准卡夹、DNA快速筛查分析、RNA质量控制分析等应用，具有蛋白预制胶卡夹，可以进行蛋白电泳分析；

11、软件功能：软件可以自动输出电泳胶图、峰图、样品浓度、片段大小等一系列数据，并可以以报告形式完整打印输出； PDF， WORD，JPG都可以输出；

12、无污染：系统中仪器、耗材及检测过程均为全封闭式，避免了核酸染色剂等有害物质与操作人员的接触；

13、低成本：单一DNA样本测试费用低于人民币5元/样（包含高分辨率高灵敏度卡夹）；

14、采用空气压缩机或其他给压装置，操作方便，小巧便于放置和移动，无需氮气钢瓶，无需后期灌气；

15、软件终身免费升级，除了一套正版软件外，额外提供5套授权离线版分析软件。