福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

| 项目 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药物配体筛选检测制备系统 |  | 1套 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2024年9月27日上午9点30分。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份。

5、询价时间和地点:时间-- 2024年9月27日上午9点30分，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

药物配体筛选检测制备系统 1套

主要技术指标：

1.检测系统部分

1.1 质量数最大分辨率：≥75,000 FWHM    ( m/z≤200 )；

1.2  正负扫描模式切换速度同时扫描：分辨率≥60,000 FWHM 条件下，正负切换时间≤0.7 s （相同扫描模式相邻两个扫描点的间隔不超过 0.7 s），正负扫描模式的扫描速度均可达到 ≥1.4Hz；

1.3  质量精度：<1ppm；

1.4  多反应监测扫描灵敏度：200 fg 利血平进样，S/N ≥100:1；选择离子扫描SIM 灵敏度：

200 fg 利血平进样，S/N ≥250:1；

1.5  提高仪器分辨率时，制备样品的灵敏度基本保持不降低；采用利血平标品 100fg 进样， ESI+模式下，分辨率分别为 60,000FWHM 和 ≥75,000FWHM 时，其他仪器参数维持不变的 前提下，利血平分子离子峰的峰面积值相差不超过 10%；

1.6  采集速率：≥20 Hz；分辨率≥75,000 FWHM 时，不低于 3 Hz；

1.7  线性范围：>106；

1.8  能实现多种扫描模式：如高分辨全扫描 MS 和 MS/MS 、高分辨正负离子切换扫描；数 据依赖子离子扫描FullMS-ddMS2；以及高分辨数据非依赖扫描 DIA 等；

1.9  全自动蠕动泵实现质谱直接进样，自动调谐和校正；

1.10  具有自动内标校正源，无需外接校正液可实现自动实时校正质量轴；

1.11  四极杆：分辨率可到≤0.4Da；隔离窗口宽度至少可从 0.4 Da-1200 Da 范围内可调；

1.12  多极杆离子碰撞室，能够高效捕集离子并对离子进行碎裂，两种碰撞能量模式（NCE 和 CE）；

1.13  包含未知物和目标物高通量筛查确证软件，以及高分辨方法数据及二级谱图库；

1.14  离子传输部分：弯曲预四极杆，能阻挡中性粒子和高速分子团；

1.15  质量分析器：质量范围 40-3,000 m/z 或优于此范围；

1.16  检测器:傅立叶变换无损检测；终身无需更换。

2  制备系统部分

2.1  二元高压梯度泵

2.1.1  工作原理：串联双柱塞

2.1.2  通道数量：2个

2.1.3  流量范围：0.001~ 10.000 mL/min ，步进 0.001 mL/min

2.1.4  最大压力：70 Mpa (700 bar, 10100 psi)

2.1.5  压力波动：<0.2 MPa  或 <1%

2.1.6  流量准确度：±0. 1%

2.1.7  流量精密度：<0.05% RSD  或 <0.01 min SD

2.1.8  梯度准确度：±0.5%（全流域范围内）

2.1.9  梯度精密度：<0.15%SD

2.1.10  泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞

2.1.11  液滴计数器：全自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况

2.1.12  溶剂脱气：内置 4 通道脱气机

2.1.13  压缩性补偿 全自动，与流动相组成无关

2.1.14  混合器体积：≤400μL

2.2  液体自动进样器

2.2.1  样品瓶位：216 位

2.2.2  进样方式：流经针环模式，无样品损失，无残留

2.2.3  进样体积：0.01~ 100μL

2.2.4  进样准确度：± 0.5%

2.2.5  进样量精度：<0.25% RSD

2.2.6  交叉污染：0.0004%

2.2.7  最大耐压：70Mpa (700 bar, 10100 psi)

2.2.8  进样周期：<8s

2.2.9  温控范围：4-40℃

2.2.10  自定义进样，应实现去溶剂效应，在线稀释和在线衍生功能

2.2.11  进样线性：r>0.99999（咖啡因水溶液）

2.2.12 自动化特点  条码读取托盘：空段检测，样品拖盘/孔板识别，库存管理

2.2.13 可调系统梯度延迟体积范围：0~230 μL 连续可调（最小可调单位 1μL）

2.3  柱温箱

2.3.1  控温原理：帕尔贴结合空气循环模式、直热模式，即双模式温控。

2.3.2  温控范围：5~85℃

2.3.3  温度准确度：±0.5℃

2.3.4  温度稳定性：±0.05℃

2.3.5  容量：最多 2 支色谱柱，最长 30cm

2.3.6  升温速率：典型值 5 min  从 25℃  升温至 40℃

2.3.7  降温速率：典型值 15 min  从 50℃降温至 20℃

2.3.8  管线接头：不锈钢或 MP35N 材质，耐压 1000bar 以上，零死体积接口。

2.3.9  温度精度：0.1℃

2.4  二极管阵列检测器

2.4.1  二极管数：1024

2.4.2  波长范围：190-800 nm

2.4.3  波长准确度：±1 nm

2.4.4  波长精密度：±0.1 nm

2.4.5  分辨率：~0.6 nm

2.4.6  带宽：1~ 100 nm

2.4.7  通道数：8 + 3D UV 光谱扫描

2.4.8  灯：氘灯、钨灯

2.4.9  数据采集频率：125 Hz；

2.4.10  自动校正：D-alpha 线法自校正，氧化钬滤光器验证

2.4.11  噪声：< ±6 µAU  在 254 nm

2.4.12  漂移：< 1 mAU/h  在 254 nm

2.4.13  线性：2.2 AU  时 <5%（2.7 AU  时通常 <5%）

2.5  自动化馏分收集器

2.5.1 样品位：具有温控馏分收集器 FT ，样品盘、孔板类型:1.5 mL 的托盘

2.5.2  收集针位移时间：相邻收集位最短移动时间 80ms

2.5.3  延迟体积测定：无需颜料，全自动气泡传感器测定

2.5.4  支持流速：0.05-10 mL/min

2.5.5  交叉污染：<0.15%，具备洗针和缓冲环冲洗防污染两大功能

2.5.6  温度范围：零上 4-40℃

2.5.7  温度精准度：- 2℃/+4℃

2.5.8  温控稳定性：±1℃

2.5.9  收集模式：基本模式：基于峰值信号、基于时间、瓶内收集、瓶外收集、手动收集； 智能模式：累积收集、重组收集、清盘收集

2.5.10  针位移轨迹：逐行扫描、逐列扫描、逐行蛇形、逐列蛇形

2.5.11  延迟体积：＜19uL（馏分收集器入口至分馏阀口: ＜2.7 μL，分馏阀内:＜0.5µL，阀到收集针的管路＜10.7µL，收集针：＜5µL）

2.5.12  分馏阀内体积：＜0.5µL

2.5.13  分馏阀切换时间：30ms

2.5.14  分馏阀最大工作压力：138 bar ( 2000 psi )

2.5.15  最小收集体积：一个液滴收集体积：≥6 µL (水)

2.5.16  自动化功能：扫码识盘、空盘检测、盘板自动校验、针自动校正定位定高、馏分管理数据库化可视化

2.5.17  安全性：漏液报警和安全处理

2.5.18  审计追踪：符合 GLP 要求，所有系统参数都记录在软件审计追踪里

2.5.19  生物兼容性：满足，pH 范围 2-12,  氯离子浓度可达1 mol/L

3.  冷冻离心浓缩样品制备系统

3.1.腔体上盖：环氧树脂涂层的铝制金属盖，不仅坚固防撞击，而且耐腐蚀，延长仪器使用 寿命。

3.2.配备上盖锁定指示灯，确保安全

3.3.腔体预冷/预热功能：可在抽真空前进行预冷或预热，有利于样品恒温。

3.4.定时器 ：独立的计时器，分别用于加热时间和运行时间控制，1分钟到999分钟，或连续运行。

3.5.标配转头：可同时浓缩≥132 根 1.5/2.0ml 微量离心管。

3.6.转头转速：不低于 1450 rpm

3.7.内置真空延迟系统

3.8.冷阱温度：≤-50℃

3.9.冷阱容量：≥4L

3.10.温度显示：具有数字温度显示，连续监控工作过程 3.11.温控范围：-4 - 99℃,调节精度 1℃

3.12.运行模式：手动运行和自动按程序运行两种可选模式

3.13.运行程序：不小于 9 个自定义程序，并可设定 3 个快速启动程序

3.14.每个程序可以分别设定至少 2 个不同时间段内的不同温度，可以适应样品温度的变化。

3.15快速停止功能，缩短转轴减速时间

3.16冷阱内置玻璃瓶，可以防止腐蚀性物质接触冷阱内壁，延长设备使用寿命，同时有利 于溶剂回收。

3.17 配备热传导液，让玻璃瓶和冷阱之间的热传导更迅速，更均匀。

3.18 真空泵系统：油泵，抽气速率≥90L/min，可满足样品冻干需求

3.19 真空泵极限真空气压≤0.002mbar

主要商务条款要求：

1、质量保证：投标产品必须是采购文件和响应文件中约定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致；

2、供货周期：合同签订后90天内到货并免费安装调试达到可供试运行的程度；

3、服务要求：

3.1、须按招标文件的技术要求提供合格的产品，至少免费质保期一年，免费保修期自验收合格之日起计算。保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件由中标人负责包修、包换。

3.2在保修期内定期回访、维护，有问题做到及时处理。中标人应当在接到采购人故障通知后一小时内做出维修决定，如≤4小时内无法通过电话解决问题，中标人应在接到采购人故障通知的1个工作日内派维修人员到达现场(逾期采购人有权另请他人维修，费用由中标人承担)，免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，若在3个工作日内无法及时排除故障，投标人应提供与该产品同型号、规格及技术指标相一致的备品供采购人使用。

3.3保修期内，按合同条款提供免费上门服务，非因操作不当造成要更换的零配件及货物由中标人负责包修、包换。免费保修期满前1个月内，中标人应负责对所有货物进行一次免费上门全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证货物正常运行。

3.4中标人应提供售后服务承诺书及服务条款、联系人和联系电话，能长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应。