福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

| 项目 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁刺激仪 |  | 3台 |  | 详见附件 |
| 2 | 融媒体中心设备采购 |  | 1批 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2023年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价（进口设备须注明含税价或免税价）。

4、询价单需要一式四份

5、询价时间和地点:时间-- 2023年  月   日上午 ，地点----。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

项目1   磁刺激仪  3台

主要技术参数：

（一）硬件

1.	整机通过电磁兼容性EMC测试；

2.	冷却系统：高效变频智能液冷一体式散热系统，支持24h持续刺激输出，当冷却系统发生故障时，有提示或停止磁场输出。

3.	主机双通道，标配蝶形刺激线圈，增配小动物线圈，线圈刺激磁场范围直径最小1.0cm。刺激线圈具备温度显示、磁场强度和磁场上升率三种显示功能，温度显示精度±0.5°C；

4.	提供快速切换线圈功能：长按单脉冲刺激按键3s完成线圈切换；

5.	刺激线圈选配磁力线控制套件，聚焦靶区，非靶区磁场衰减35%以上，降低刺激非靶区风险；

6.	刺激线圈具有实时磁场监测传感器，实时监测每个脉冲的磁感应强度上升率并在线圈显示器显示；

7.	具有运动诱发电位监测模块：可实时同步记录多靶肌MEP，可用于在治疗中进行电生理安全监测。无线传输通讯，无线充电；

8.	具有触控式一体机，与工作站紧密固定，支持一键断电关机；

9.	开放式平台，具备延时触发功能，-500ms～500ms可调，允差：±1%；提供触发输入输出通用接口，可用于连接其他设备如电刺激、EMG、近红外、导航等；

10.	支持电容放电计数功能；

11.	恒定电容，设备可支持10年或以上使用；

（二）主机技术指标

1.	最大磁感应强度：6T，允差±5%；

2.	输出脉冲重复频率：0.01Hz～100Hz可调；1 Hz以下步长0.01Hz, 1Hz以上步长1Hz；允差±3%；

3.	脉冲上升时间：50μs±10μs；

4.	脉冲持续时间：340μs±20μs；

5.	磁感应强度最大变化率范围：60kT/s～90kT/s，允差：±5% ；

（三）运动诱发电位监测模块技术指标

1.	通道数：2通道；

2.	测量范围≥1500μV；输入噪声：≤1 ；频率范围：不窄于20Hz～500Hz；

3.	示值准确度：误差不大于±10%或±2μV；

4.	工频陷波器：有50Hz陷波滤波器，衰减后幅值应不大于5μV（峰-谷值）。

（四）软件

1.	上位机软件符合GB/T 25000.51软件产品质量要求与评价；

2.	运动阈值及治疗方案自动记忆功能，记录上次治疗记录，自动推选前10次治疗记录，自动阈值检测及推送功能；

3.	可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含TBS模式）、成对脉冲刺激、双拍成对刺激、调频调幅等多种刺激模式；支持多达15种组合方案；内含多种专家方案，支持自定义编辑方案；

4.	支持多种神经电生理检测项目：MT阈值检测、MEP评估、CMCT、ICI/ICF、CSP；

5.	刺激方案具有数字和图形两种展示方式，刺激线圈温度显示与控制保护，温度达到40℃自动停止输出；

6.	治疗界面能够实时采集运动诱发电位，并提供大脑解剖定位图辅助定位；内置声音报警功能，以进行治疗过程中电生理安全监测；

7.	患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存；配置病员管理云系统：多台设备病员信息局域网内共享；配置病员管理云系统：多台设备病员信息局域网内共享；

8.	含波形设置、权限设置等多种自设功能，满足用户多种临床及科研需求。

二、配置：

磁刺激主机 1台

散热主机   1台

磁刺激触控一体机  1个

磁刺激线圈VB1  1个

磁刺激线圈VA1（直径1.0cm）  2个

磁刺激软件   1套

三、功能需求：

磁刺激仪通过磁刺激脉冲作用于指定脑区，调节指定大脑皮层神经活动，是一种无创、无痛且非侵入式神经调控设备，可用于开展脑卒中、神经退行性疾病等相关神经环路作用机制研究。

项目2   融媒体中心设备采购  1批

主要技术参数：

主要技术参数：

- 虚拟演播室主机：1台。

主要技术参数：

- 1. 为了适应在不同场景进行直播录制的需求，设备采用4U标准工控机箱结构，可适应多种环境集成使用。

- 2.随机附赠场景光盘，预置≥200套的真三维虚拟场景。

- 3.数据存储： 2TB及以上；

- 4.视频输入接口：3G-SDI/HD-SDI/SDIx2；

- 5.视频输出接口：DP/HDMI；

- 6.音频接口：支持SDI、HDMI内嵌音频输入、输出；

- 7.通讯接口：具有千兆以太网接口、USB×4及以上；

- 8.云台控制协议：支持标准VISCA协议及VISCA OVER IP网络控制协议；支持同时控制不少于4路广播级云台控制，可实现控制广播级摄像机的推拉摇移，支持存储不少于8个预制机位；

- 全功能超级演播室软件

- 1.支持高标清信号采集成H264编码格式的mp4文件录制，码率支持1-25M/bps任意调整。

- 2.支持广电及专业素材格式，包含：

- 视频包括AVI，DV，DVCPRO，DVCProHD，H264，MOV，MPEG，MP4，WMV。

- 音频包括MP3，WAV，WMA。

- 图片包括BMP，PNG，JPEG。

- 3.支持录制保护功能，录制过程中断电重启，之前录制的节目不受影响，确保录制节目安全。

- 4. 支持录制后生成带切换点信息的故事板工程交互文件，交互文件自动保存，后续可直接导入非编便于后期二次编辑。（将不同的输入信号分别排列在故事板不同的轨道上，并显示各输入信号的切点，而PGM视音频作为BG轨道排列在故事板最下方，用于为后期编辑提供参考）。

- 5. 支持实时录制多路高清码率的文件。

- 6.支持片头片尾自动合成，在录制完成后支持生成包含片头片尾的视频

- 7.支持合成成品视频和背景图片+课程信息文字介绍模式，图片可自定义设置时长。

- 8.支持录制过程中添加场记点，用于记录需要后期着重处理的点，以便视频导入到非编后快速定位。

- 9.支持音频自动跟随外来通道或内部通道及音频自动跟随各独立通道。

- 10支持快捷键功能，可灵活配置快捷键，通过快捷键进行信号切换等操作。

- 11. 支持云交互数据平台管理系统，支持微信互动，可通过微信访问公众号，进行投票、评论、抽奖等互动方式。

- 12. 云交互数据平台管理系统具有发布审核界面，发布审核界面支持在PC、平板等多终端进行信息审核、修改及删除。

- 13. 云交互数据平台支持邀请嘉宾连线，受邀嘉宾支持通过直播台APP与主持人进行嘉宾连线。

- 14.实时接入不少于八路手机拍摄信号，实现手机低延时直播。

- 15.手机APP端支持与一体机之间实现语音通话功能，一体机切换至手机信号时，手机APP提示tally回显框。

- 16.支持通过手机APP接入远程嘉宾信号与演播室主持人互动；支持多人同时互动；远程嘉宾无需专用设备即可完成语音连麦互动；手机信号支持与演播室主持人互动，互动延时小于1秒；

- 17.手机直播APP支持用户自定义设置推流码率，可根据使用环境随意切换推流分辨率

- 18.手机直播APP支持在直播过程中任意切换前置和后置摄像头，实时开启和关闭美颜功能，随时进行拍摄画面的镜头推拉效果，一键静音采集音频；

- 19.手机直播APP支持直播提示，可实时显示当前网络使用情况，实时显示推流当前FPS帧率情况；

- 20.手机直播APP支持微信登录，微信登录后自动获取嘉宾推流地址、通话地址和Tally地址，无需手动输入。

- 21. 支持双路硬盘素材列表播放，硬盘素材入出点可设置；可实现本地硬盘素材列表循环、单条循环以及单条播放功能。

- 22.支持素材通道切换时的自动播出功能。

- 23.软件支持显卡输出监看信号，监看信号支持PGM和任意输入源。

- 24.预置多个转场特技满足转场自定义需求，转场特技可实现三维特技、划像和画中画特效。支持转场时间实时修改。

- 25.支持在线图文字幕制作，提供独立的字幕预监窗口，字幕内容实时修改，并支持多字幕同时播出。可实现台标、标题字、跑马、动画的在线制作及播出。

- 26.支持独立的图文字幕制作软件，可实现精美图文字幕的制作及字幕模板的快速修改。

- 27.支持RTMP MMS推拉模式的高标清流媒体发布，支持流媒体发布，流媒体发布支持多地址、多分辨率及不同码率同时推流。

- 28. 支持输出网络流媒体或摄像机信号延时播出功能，最大支持设置60秒延时播出，支持一键应急画面播出。

- 29. 支持内嵌真三维虚拟布景功能；实现多机位虚拟背景，实时对信号进行色键处理，可实现≥8个虚拟机位之间的摇臂切换效果。可以实现虚拟摄像机镜头水平、俯仰、变焦，以及摄像机机位的空间位置的移动。可实时调节虚拟抠像效果、实时切换抠蓝抠绿、可实现局部遮挡功能；可在多窗口场景中实时切换不同场景，及主持人位置；可灵活调整主持人的位置及大小；可灵活调整虚拟物件的位置及光影效果。

- 30. 支持对于VISCA协议的电控云台的远程遥控，可通过软件远程控制摄像机的俯仰左右摇移，镜头的远近推拉效果。

- 31.支持双窗口功能，可以实时接入两路信号做为双窗口信号源。

- 32.  系统支持大播单功能，支持将软件中所有操作编辑播单后一键控制播出，支持操作自定义编组，可将单条命令或者多条命令编入大播单，在节目制作时，只需要按一个按键，就能按事先编组的命令自动完成复杂的节目录制动作。

- 33. 内置广播级非线性编辑系统，可直接进行后期剪辑编辑。

- 34.软件界面上实时显示系统CPU、GPU、内存、显存、网络占用率及录制时长和系统时间，当系统资源超过负载出现红色提示。

- 35. 支持对抠像后的前景人物进行美肤、美白、磨皮处理，支持对输入源通道的颜色调整功能，包括CSV调整、颜色平衡及色阶调整

- 后期制作系统

- 1.单机工作模式，支持轻量型数据库管理，免安装、免维护、自动备份、自动数据库脚本升级；

- 2.嵌入式计算机资源窗可实现磁盘文件、介质文件无障碍内容浏览，直接上轨编辑；本地、网络、移动、外接设备的资源文件自由编辑；支持网络项目资源、公共区资源、本地项目资源的共享和交互，实现资源利用最大化；支持移动项目编辑，未制作完成的项目工程，项目归集后可用移动硬盘拷走制作，也可直接将项目工程建在移动硬盘上；

- 3.提供本地项目资源一键同步到网络项目功能，保障突发网络异常时有可安全生产，在网络故障解除后可高效恢复。

- 4.一键导入图像序列，自动生成32bit带Alpha通道的高画质MOV文件；批量导入PNG、PSD、TGA、BMP、JPG图片；清晰实用的素材标识，方便查看故事板引用标识、离线标识、项目路径标识；支持大图浏览功能，鼠标滑过素材图标可浏览内容；支持素材、故事板、项目的实体文件的归集操作；支持素材的场序设置；支持对离线素材的重新匹配和删除清理；

- 5.提供智能目录资源管理，按素材特性建立多级分类管理机制。

- 6. 提供高效介质文件编辑流程：自动识别P2、XDCAM、XDCAM EX、AVCHD等介质文件，自动视音频成组，跨卡素材自动合并导入；支持介质文件直接上轨编辑；支持故事板回写到P2、XDCAM、XDCAM EX（含SD FAT的回写）设备。

- 7.支持导入苹果非编的FCP XML工程文件；支持导出的AAF工程文件导入到达芬奇系统；

- 8.智能场景检测，自动切分素材的镜头片段；同时支持手动精选镜头，在素材库生成索引素材；

- 9.支持将资源库中相同属性的视音频素材合并成一个序列素材，以减少碎片素材的数量，精简资源库；

- 10.支持对接统一用户认证系统，自动同步认证系统中变更的用户信息；支持按预设用户模板自动创建非编新用户

- 11.4K超高清节目制作支持3840*2160或4096*2160超高分辨率的源码剪辑，4K超高清字幕和特技制作，具备完备的从采集、剪辑、监看到输出的4K原生制作流程；

- 12.支持不同帧率、不同格式、不同分辨率的混合编辑；广泛兼容专业、民用、网络、移动领域主流视音频格式，包括4K AVC-ULTRA、XAVC、PRORESS等最新媒体文件，及H.265编码的新媒体文件；支持实时上下变换处理，提供信箱、切边、变形、窗口等变换方式；

- 13.内置视频示波器，可通过波形/矢量/RGB/直方图的方式监测音画指标；

- 14.支持任意画幅尺寸的项目制作，方便实现手机竖屏、不规则大屏、异形幅面的节目制作；

- 15.多镜头切换编辑，多机位素材支持音频波形、时码、标记点等自动对齐，可快速调整切点位置、替换镜头，可添加镜头间转场；游机素材可按TC时码横向成组，解决多镜头编辑中碎片化游机素材的成组问题。

- 16.支持标准XML信息无缝导入多路切换采集的视音频文件，还原全部多镜头及切点信息；17.单键设计；波纹编辑，删除、移动素材可自动填补空隙；一键为素材添加淡入淡出；一键设置当前素材为静帧；一键素材替换，保持原有特技效果和时长不变；一键时间线填充，用于填充的素材可自动匹配轨道空隙；钢笔工具进行曲线关键点调节，可同时进行任意剪辑操作；支持多轨素材整体纵向、横向移动；

- 18.追加上轨，挑选的镜头片段依次排布在时间线上，加速粗剪效率；专为粗剪设计的“Z剪辑”，素材播放、剪辑、上轨一气呵成，轻松应对体育类精彩镜头回放；

- 19.双向帧匹配，快速查找故事板指定镜头或检查故事板重复镜头；虚拟素材编辑，简化复杂故事板结构；故事板嵌套和引用，故事板视同一段素材自由编辑，快速实现多段节目的串编；故事板配音，参考视频画面完成配音操作，生成的音频自动上轨；素材调整窗集成音频波形，配合波形精准剪辑视频画面；

- 20.支持代理编辑模式，自带低码文件的可编辑低码，不带低码的可自动转换低码编辑，最终可灵活选择高码或低码进行合成输出。

- 21.对故事板操作步步备份，确保意外发生时可恢复工程文件最后一步操作；

- 22.故事板版本管理，随时备份编辑中重要状态，需要时调出备份故事板还原；

- 23.提供提词器功能，文本大小和滚动速度可调；

- 24.提供多种输出监看方式，包括板卡输出上监、显卡辅屏输出监看、回显窗全屏显示；

- 25.提供静帧过渡的转场方式，接点处画面静帧处理，分别向前后补齐，具有一段素材内两镜头间的转场制作功能；

- 26.支持故事板独立FX轨，特技作用于全部轨道；支持故事板轨内FX轨，特技作用于当前轨道；支持独立KEY轨，可实现轨道图形键抠像；

- 27.先进的智能图像跟踪技术，可动态跟踪画面中的单点和多点，可自动提取运动对象的特征点，记录运动轨迹；结合二维DVE、三维DVE、高级掩膜等特技，可实现虚拟电视墙、文随人动、动态马赛克等效果；

- 28.手机视频编辑，自动识别手机视频和手机图片的重力感应，自动翻转呈现正常状态；一键添加手机视频特技，可自由截选输出区域。29.支持素材稳定处理，对晃动的跟拍镜头进行平稳处理。

- 31.系统预置矫正LUT和风格LUT滤镜效果库，可快速实现色彩空间转换，丰富影视后期的制作；支持自行扩展LUT效果库。

- 31.支持PPT文件从WINDOWS资源管理器直接拖到非编轨道进行编辑。

- 32.支持对网络版非编的用户密码及非编操作的时效性进行强制性要求，包括对口令复杂性、口令修改的时间间隔及用户登录时间有效期的要求。

- 33.内置三维字幕制作系统：支持故事板独立CG轨，字幕作用于全部轨道；字幕制作与非编时码轨实时双向联动，可精确制作图文字幕出现、消失的动画效果；

- 34.真三维场景的字幕创作，支持三维场景下三维物件、摄像机、灯光的关键帧制作；任意二维物件可转化为三维物件；支持立体字、球体、立方体等三维物件及三维效果的制作；支持三维柱图、饼图、翻牌动画等字幕制作；支持三维动态纹理、光影贴图；

- 35.字幕支持编辑窗无级缩放、平移；支持物件中心点的缩放、位移、旋转的编辑；

- 36.任意二维物件和文字均可转矢量图，实现任意轮廓塑造；大段文本可按边框自动软换行排版；起始位置标点符号自动缩进；TAB键对齐，解决多列（人名单）对齐问题；

- 37.字幕支持计时器、公告板、曲线文字、轨迹动画、曲线生长、布尔运算等物件模板的应用；内嵌的字幕资源库，提供丰富图元物件模板和标题字模板，用户可自行管理字幕资源库；支持可定义标题和正文的滚屏制作；支持输出FLC、MOV带通道文件；支持字幕的按步备份，异常退出可恢复字幕最后编辑状态；

- 38.字幕具备动画曲线创作能力，可通过贝塞尔曲线绘制任意运动轨迹，将图元物件附加到动画曲线上，快速完成动画制作；提供丰富滤镜特效，赋予字幕中图片和二维图元更强大的表现力；支持图片、动画文件的裁切、遮罩、纵深效果处理，支持添加滤镜；字幕支持调色板全屏吸色，图元物件配色更加得心应手；

- 39.支持SVG矢量图导入；支持PSD分层导入；支持3D模型的导入和编辑。

- 40.字幕快速修改工具，无需进入字幕制作系统即可快速修改文本内容；

- 41.智能语音免拍唱词制作，支持外来SRT文件拖入故事板轨道直接生成唱词字幕。

- 42.支持5.1环绕声定位，可指定任意音箱参与混音；支持轨道音频素材的GAIN整体增益调整，音频波形可实时变化，支持0.1dB精确调节；支持采样点级精度的音频调节，提供采样降噪、消除爆破音、声音拉伸、语音变速、10/20/31段EQ等效果；预置音效库，提供音效素材；

- 43.支持音频轨道统一响度控制，ITU-R响度值可设置，实现节目音频输出的自动规格化处理。

- 44.支持与编辑制式无关的视音频信号采集；支持播放故事板片段的同时采集外来信号，实现边播边采的主持人出镜的录制工作；支持两台非编工作站边采边编，对不完整素材进行及时编辑、输出、发布；

- 45.支持文本文件通过AI语音合成生成虚拟播报音频，同步生成对应的唱词字幕。

- 46.支持故事板选区输出，可选择故事板任意区域进行节目合成输出。

- 47.支持IP流信号采集，在不间断拉流采集的同时，可对收录的流文件进行同步编辑。

- 48.支持一次批量输出多种格式的视音频文件，对输出文件可同步静帧、转场检测；

- 49.输出H.264或H.265格式4K文件时，支持GPU和核芯硬件加速；

- 50.4K格式兼容要求：支持XAVC、AVC-Intra 4K、 AVC-Intra 4K LT、H.264(AVC)、H.265(HEVC)、ProRes 422、 ProRes 422 HQ、DNxHR HQX、 DNxHR HQ、 DNxHR SQ、DPX、R3D、YUV/RGB 10bit无压缩等4K超高清格式文件的导入和编辑；可将DPX格式的图片序列合成为带通道4K分辨率的文件；支持XAVC、AVC、HEVC、ProRes 422、 YUV/RGB 10bit无压缩4K超高清格式文件输出。

- 51.HDR编辑要求：可识别PQ、HLG、V-Log等不同HDR素材的色域和伽马曲线；可手动填写伽马曲线和颜色空间；运行色域可以在BT.601、BT.709、BT.2020等色域之间切换；支持包括PQ、HLG、S-Log3、V-Log、C-Log、LogC等曲线类型；支持输出为PQ、HLG和S-Log3等HDR曲线类型的文件；在4K HDR编辑时，软件回显窗可以BT.709方式进行回显；支持运行环境的自定义设置，包括渲染处理参数、回显、板卡、色域、曲线、输出等设置。

- 52.高清格式兼容要求：支持编辑Mpeg2 I/IBP格式的文件，支持100Mb/s、200Mb/s、300Mb/s码率Mpeg2 I帧文件的编辑；支持编辑H.264编码格式的文件；支持将信号采集和编辑DVCPro(DV25/DV50)/DVCPro HD(DVHD)格式的文件，也可打包输出该格式的文件；支持DVCPro(DV25/DV50)/DVCPro HD(DVHD)格式文件的编辑；支持将信号采集成XDCAM HD格式的文件，也可打包输出该格式的文件；支持编辑XDCAM HD编码格式的文件；支持将信号采集成AVC-IntraHD格式的文件，也可打包输出该格式的文件；支持编辑AVC-IntraHD编码格式的文件；支持将信号采集成DVSD/HDV格式的文件，也可打包输出该格式的文件；支持编辑DVSD/HDV编码格式的文件；支持将信号采集成Mpeg4封装的文件，也可打包输出该格式的文件；支持编辑Mpeg4编码格式的文件；支持编辑AVCHD编码格式的文件；支持编辑XAVC编码格式的文件；支持将信号采集和编辑WMV封装的文件，也可打包输出该格式的文件；支持将信号采集和编辑MOV封装的文件，也可打包输出该格式的文件；支持将信号采集和编辑TS封装的文件，也可打包输出该格式的文件；支持将信号采集和编辑无压缩 8-bit HD格式的文件，也可打包输出该格式的文件；支持生成32bit带Alpha通道的图片序列，可选择帧方式或场方式；支持编辑苹果ProRes 422编码的文件；

- 拼接处理器：1台。

主要技术参数：

1、纯硬件架构，19英寸标准机架式安装，金属结构机箱;

2、输出板卡支持不少于8个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置;

3、支持双主控卡热备份，主备卡实时同步设备固件程序和用户数据，主卡掉线的情况下，备卡自动接管设备;

4、支持对输入图像画面添加台标，可调整台标文字背景、位置；支持 OSD 文字叠加显示，并可对OSD属性进行调节，包括但不限于字体间距、颜色、透明度等;

5、支持不少于2000个用户场景，支持多场景分组合、场景一键轮巡等;

6、为了提升设备的故障排查效率，可监测设备温度、电压、风扇在线状态，可监测板卡信号状态，输入源信号丢失时，可上报预警提示信息；

7、可通过移动终端进行无线控制，实现图层编辑、信号更换，场景保存／调取、画面控制等操作;

8、支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，可预览其他用户操作;

9、系统支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示； 预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示;

10、支持输入源画面任意截取，并可对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源， 不影响原输入源的使用;

11、系统需具备良好的兼容性，拼接器配置软件至少需支持windows、麟麟、IOS、Android、Linux等操作系统访问设备及交互操作;

- 线材辅材：9套。

主要技术参数：

- 配套专业拼接数据线缆：（含控制232串口、控制网线、220V电源线、 HDMI信号线材、电缆、管材等）

- 专业全频会议音箱：2只。

主要技术参数：

- 1. 系统类型：≥2单元2分频后倒相式

- 2. 换能器配置：低频驱动器≥10"；高频驱动器≥1.75"

- 3. 额定功率：≥300W

- 4. 阻抗：8Ω

- 5. 频率范围：65Hz-20KHz

- 6. 灵敏度：≥95dB

- 7. 最大声压级：≥122dB

- 专业数字会议功放：1台。

主要技术参数：

- 1. 输出功率：≥2×400W/8Ω；≥2×560W/4Ω；桥接≥960W/8Ω

- 2. 频率响应：20Hz-20kHz±5dB

- 3. 输入灵敏度：≥0.775V/26

- 4. 总谐波失真: <0.03%，20Hz-20kHz

- 5. 输入阻抗：20KΩ(平衡)/10KΩ(非平衡)

- 6. 信噪比：≥105dB

- 7. 阻尼系数：≥900(1KHz&8ohms)

- 8. 转换速率：≥60V/µs

- 9. 保护功能：直流保护、短路保护、过热保护、输入过载保护、输出过载保护、软启动保护、限幅保护

- 音频处理器：1台。

主要技术参数：

- 1. 输入：≥4路平衡输入、输出：≥8路平衡输出

- 2. 输入阻坑：>18k欧姆、输出阻坑：欧姆

- 3. 参数均衡器：输入≥28段参量均衡、输出≥9段参量均衡

- 4. 最大输入电平：+20dBu最大输出电平：+20dBu

- 5. 频率响应：20Hz-20kHz

- 6. 动态范围：>105dB,20Hz-20kHz

- 7. 总谐波失真+噪声：<0.005%20Hz-20kHz@+10dBu 1kHz

- 8. 等效输入噪声：<83.8dBu

- 四通道反馈抑制器：1台。

主要技术参数：

- 1. 频谱显示：输入线路A/B信号

- 2. 频率响应:125 Hz - 15 kHz

- 3. 失真：< 0.1 %（1 kHz 时）

- 4. 增益:（旁路模式） 0 dB 线路输入，24 / 36 / 48 dB 话筒输入

- 5. 增益:（激活模式） 0 dB 线路输入，24 / 36 / 48 dB 话筒输入

- 6. 信噪比:> 90 dB

- 7. 信号延迟:< 11 毫秒

- 8. 解联器频移: 5 Hz屏蔽噪音

- 9. 话筒/线路输入:1 个

- 10. 连接器:3针XLR5针DIN平衡

- 11. 最大电平:18/6/-6dBV线路输入，-18/-30/-42dBV话筒输入

- 12. 阻抗:10千欧 / 2 千欧（线路 / 话筒）

- 13. 幻象电源:48V（仅限话筒，可切换）优先控制环路

- 14. 话筒输入数量：≥4通道

- 15. 连接器：3针XLR，5针DIN，平衡

- U段一拖四无线短杆方管话筒：2套。

主要技术参数：

- 1. 频率范围：UHF640-699MHZ

- 2. 频率稳定：±0.005%

- 3. 调制方式：FM

- 4. 最大频偏：±30KHz

- 5. 音频响应：80Hz-18KHz(±3db)

- 6. 信噪比：〉100db

- 7. 系统失真：≤0.5%

- 8. 使用距离：80M

- 9. 工作温度：-10°C～50°C

- 10. 工作电压:DC12-18V

- 带净化带协议电源时序器：1台。

主要技术参数：

- 1. 通道数量：≥8路万用插座继电器受控与≥2路万用插座直接输出

- 2. 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流

- 3. 每路开关间隔时间/定时时间：≤1秒

- 4. 输出继电器触点电流：30A 277VAC

- 5. 输出最大承受单路功率/总功率：≥5000W/8000W

- 6. 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理

- 7. 开启类型：自复位型开关

- 8. 功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表

- 9. 叠机级联功能（双6.35mm连接头）

- 10. 电源净化功能（EMI专业电网滤波器）

- 11. 支持232协议中控功能

- 真分集一拖二手持话筒：1套。

主要技术参数：

- 1. 频带宽度:≥60MHz

- 2. 调制方式:FM

- 3. 频率响应:100Hz-16Hz

- 4. 信噪比(S/N):>75dB

- 5. 失真度(1kDz):<0.5%

- 6. 工作温度:-10℃~55℃

- 7. 工作距离：最长距离300米

- 8. 消耗功率:≤5W

- 9. 杂散抑制:≥65dB

- 10. 镜象抑制:≥65dB

- 11. 灵敏度: ≥5dBuV

- 12. 工作电压:DC 12V

- 13. 工作电流:≤300mA

- 8路调音台：1台。

主要技术参数：

- 1. ≥8路输入；蓝牙USB输入；≥2路主输出；≥2路编组输出：≥2路AUX输出

- 2. 带多功能彩色高清显示屏，准确显示99DSP数字效果和MP3播放器

- 3. 单99种DSP数字混响效果，延时可自定义

- 4. 单通道独立48V幻象电源  .七段均衡 .  内置电源开关

- 5. 多功能卡龙输入插口

- 6. 高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平

- 7. 每分路单独立双色静音开关。蓝光为通道打开，红光为通道关闭

- 音响系统辅材：1套。

主要技术参数：

- 一体式智能微型断路器

- 1. 设备应支持无线和有线网络通讯方式。

- 2. 设备支持≥1个RS485接口，≥1个DC12V电源和≥1个零线接口。

- 3. 设备应能对监控线路的电压、电流、负载功率、电量、漏电、温度进行监测，并能在手机APP和PC端显示实时的电压、电流、负载功率、电量、漏电、温度监测数据。

- 4. 设备应具有手动分闸或合闸功能，在手机APP和PC端显示状态信息。

- 5. 设备应具有一键分闸或合闸功能，在手机APP和PC端显示状态信息。

- 6. 当手动分闸后，本地锁定功能启动，此时，设备不能远程合闸。

- 7. 当本地锁定功能不启动时，在手机APP和PC端平台，可以远程控制分闸或合闸。

- 8. 手机APP或PC端中有漏保自检功能，可对单个或批量设备执行漏保自检，并支持查询自检结果。

- 9. 当监控线路出现打火时，触发打火报警，设备应发送打火报警信息至APP或平台。

- 10. 智能空开之间采用485总线软性连接，支持跨排连接，支持长距离通讯，支持独立拆装更换

- 11. 当监测到线路中零线、火线反接时，触发零火反接报警，设备可发送零火反接报警信息至远程平台。

- 12. 当监测到线路中发生电量超额事件时，触发电量超额报警，设备可发送电量超额报警信息至远程平台。

- 13. 当监测到线路中出现异常，设备报警分闸后，待线路中异常恢复正常时，设备报警消除并进行重合闸动作，支持通过远程平台设置重合闸的间隔时间。

- 14. 当监测到线路中的异常事件持续发生，达到报警标准时，采触发报警，设备可发送报警信息至平台。

- 15. 设备支持高温（60±2）℃，2H内功能正常；设备支持低温（﹣35±2）℃，2H内功能正常；设备支持低温（55±2）℃、RH(92%~97%)、48H内功能正常。

- 16. 设备外壳支持IP20等级防护.

- 配套线材、管材配电箱等

- VisionMagic外置控制面板III：1台。

主要技术参数：

- 1. 新一代外置控制面板，通过USB与主机连接，可遥控全功能一体机进行节目切换、录制等操作

- 2. 面板尺寸约为：长≥410mm，宽≥170mm，高≥60mm

- 3. 配备18mmX18mm正方圆角按钮孔位≥28个；

- 4. 配备12mmX12mm正方圆角按钮孔位≥30个；

- 5. 按钮能够显示白、红、黄、蓝、绿五种基本颜色；

- 6. 配备9mm直径，旋钮≥10个，支持垂直向下按击功能；

- 7. 配备T型杆组件≥1个，包含两个顶端电位显示灯，T型杆移动至顶端或底端时不会有撞击感；

- 8. 配备四维摇杆≥1个，可实现对云台摄像机的推拉摇移、变焦控制；

- 9. 支持USB模拟串口控制；

- 10. USB接口带有锁止结构，不易脱落；

- 11. 配有COM口用于控制；

- 12. 配有RJ45接口用于控制或固件升级；

- 13. 支持固件升级；

- 14. 两侧固定孔，支持标准机架式安装固定；

- 15. 连续点按多个按钮，控制台反应迅速，无延迟；

- 16. 允许多个旋钮同时调整；

- 17. T型杆在操作过程中，可以操作旋钮和按钮；

- 18. 支持64位操作系统；

- 图像采集设备：1台。

主要技术参数：

- 不低于1.0英寸MOS传感器；

- 亮度分解力：超高清(4K)：水平：≥1080线,垂直≥1080线，影像显示媒体的像素要满足水平3840像素，垂直2160像素；

- 3、光学变焦20倍，i.Zoom ON： UHD最大24倍，HD最大32倍，数码变焦：2x / 5x / 10x；

- 4、镜头光圈范围：F2.8-4.5；

- 5、内置滤镜：Clear ,1/4, 1/16, 1/64；

- 6、自动对焦模式：4K高精度AF,支持脸部检测/跟踪AE&AF；

- 7、图像稳定器：球状 O.I.S.、5 轴混合 O.I.S.(UHD/FHD)；

- 8、亮度灵敏度≤0.7lx；

- 9、录制文件格式：MOV（HEVC）,MOV,MP4（HEVC）,MP4,AVCHD；

- 10、镜头手动环：焦点/ 变焦 / 光圈；

- 11、白平衡：在色温3100K,5100K的光源下对灰度阶梯卡进行摄影，测定中间标度的信号电平Vy和色差信号电平Vs，各光源色温下Vs/Vy×100%≤30%；

- 12、超慢速拍摄帧率：59.94 Hz 模式：FHD 120 fps；50.00 Hz 模式：FHD 100 fps （10bit)；

- 三脚架：2副。

主要技术参数：

- 配套稳定三脚架

- 存储卡套装：2套。

主要技术参数：

- ≥128GB SD存储卡、读卡器

- 返看落地电视移动支架：1副。

主要技术参数：

- 适用电视尺寸：32-55英寸
2.适用电视孔距：600x400范围内（横向x纵向）
4.挂架材质：冷轧钢板
5.上下调节度：1200-1500mm（电视机中心距地面高度）

- 调音台：1台。

主要技术参数：

- 1. 类型： 模拟量

- 2. 计算机连接： USB（2 x 2）

- 3. 推子： 投掷17 x 60毫米

- 4. 输入-麦克风前置放大器： 10 x XLR

- 5. 输入-行： 16 x TRS，2 x RCA

- 6. 输出-主要： 2 x XLR，2 x TRS

- 7. 输出-直接： 8 x Direct Outs（通道1-8）

- 8. 输出-其他： 2个TRS（CR）

- 9. 辅助发送： 2 x前/后，2 x后

- 10. 发送/返回I / O： 4 x TRS，3 x立体声

- 11. 频道插入： 是

- 12. 耳机： 1 x 1/4英寸

- 13. USB： 1 x B型，1 x A型

- 14. 均衡器频段： 3波段15.

- 讲师无线领夹话筒：2台。

主要技术参数：

- 便携式接收器

- 1、振荡器类型：晶体控制锁相环合成器

- 2、接收类型：空间分集

- 3、天线类型：1/4 波长线

- 4、载波频率：CN38： 710.025 MHz 至 782.000 MHz

- 5、频率响应：23Hz 至 18kHz（典型）

- 6、信噪比：96dB（最大误差，A 加权）

- 7、失真 (T.H.D)：0.9% 或更低（-60dBV，1kHz 输入）

- 8、音频延迟：约 0.35 毫秒

- 9、模拟输出：3 极迷你插孔，不平衡

- 10、模拟输出电平：-60dBV（±5kHz 误差）

- 11、模拟输出调节范围：-12dB 至 +12dB（3dB 步进）

- 12、耳机输出：φ3.5 mm（5/32 英寸）立体声迷你插孔

- 13、耳机输出电平：最大 10mW（16ohm 负载）

- 14、导频音信号：32 kHz/ 32.382 kHz/ 32.768 kHz

- 15、电源要求：DC 3.0 V（两节 AA (LR6) 碱性电池）；DC 5.0V（通过 USB micro-B）

- 腰包式发射器

- 1、振荡器类型：晶体控制锁相环合成器

- 2、天线类型：1/4 波长线

- 3、发射类型：F3E

- 4、载波频率： CN38： 710.025 MHz 至 782.000 MHz

- 5、RF 功率：30 mW / 5mW

- 6、薄膜类型：驻极体电容式

- 7、指向性：全指向

- 8、输入接口：3 极锁定迷你插孔

- 9、参考输入电平：麦克风： -60 dBV（处于 0-dB 衰减器级别）；线路： +4 dBu

- 10、音频衰减器调整范围：0 dB 至 21 dB（衰减范围间隔 3-dB）： 麦克风输入

- 11、频率响应： ：传输 23 Hz 至 18 kHz（典型）

- 12、信噪比：96dB（最大误差，A 加权）

- 13、音频延迟：约 0.35 毫秒

- 14、导频音信号：32 kHz/ 32.382 kHz/ 32.768 kHz

- 监听音箱：2台。

主要技术参数：

- 1. ≥6"有源监听音箱

- 2. ≥6"低音单元，1"钕磁铁高音单元

- 3. 频率响应(+/- 3dB)：49Hz - 20kHz

- 4. 内置双驱功放

- 5. 峰值功率：73W/146W/292W

- 6. 最大声压级：≥107dB

- 7. 四阶有源Linkwitz-Riley分频设计

- 8. 输入端口：XLR，¼"TRS，RCA

- 有线话筒：1台。

主要技术参数：

- 1、动圈式指向特征：心形指向

- 2、频响范围：55-16000Hz

- 3、灵敏度：≥1.8mV/Pa

- 4K HDMI 分配器一分四：1台。

主要技术参数：

- 1、4K HDMI 分配器一分四

- LED平板灯（灯架）：4台。

主要技术参数：

- 1. ≥1120颗LED贴片灯珠

- 2. 功率：≥200W

- 3. 亮度：≥16720LM

- 4. 色温：≥5600K

- 5. 电源类型：AC 100-240V;无级调光

- 6. 外壳:优质ABS材料，颜色：黑色；

- 7. 散热功能强大，自动散热

- 绿幕：1项。

主要技术参数：

- 1、定制

- 加嵌器：1台。

主要技术参数：

- 模拟音频加嵌器

- 导播桌：1张。

主要技术参数：

- 1、桌面边侧采用≥25mm、其它采用≥18mm。基材多层板，基材表面压贴三聚氰胺饰面，其截面用PVC封边条机械高温热熔胶封边。

- 2、五金配件表面电镀处理。缓冲门铰，门配锁。滑轨为两节滚珠滑轨。

- 录直播系统配套线材：1项。

主要技术参数：

- SDI，HDMI，XLR，RCA，RJ45、电源线等配套线材及安装

- 终端安全管理系统：1套。

主要技术参数：

- 1. 产品是软件形态，包含管理平台和终端Agent软件，管理平台支持部署在操作系统为64位的Centos7或ubuntu操作系统，Agent软件支持32位和64位的Windows系统和64位的Linux系统。

- 2. 采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能；单一管理控制中心可统一管理分别部署在WindowsPC、Windows服务器、Linux服务器以及国产化服务器的客户端软件。

- 3. 支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、高级威胁、暴力破解、僵尸网络、WebShell后门、高危漏洞及其各自影响的终端数量。

- 4. 提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数 。

- 5. 支持跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析。

- 6. 支持全网视角的终端资产统一清点，便于帮助用户快速发现风险面。清点信息包括操作系统、应用软件、监听端口和终端账户，其中操作系统和监听端口支持从资产和终端两个视角进行统计和展示。

- 7. 支持对系统账号信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户。

- 8. 支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴。

- 9. 支持自定义拦截终端软件弹窗，可在终端设置自动拦截骚扰弹窗开关。

- 10. 支持对Windows停更的系统提供专项防护，包括0day漏洞防护、文件防护、暴破入侵防护、系统脆弱点识别和风险端口封堵等多项核心功能。

- 无人机：1台。

主要技术参数：

- 1、畅飞套装(RC 遥控器 )，≥2年版随心换

- 2、最长飞行时间：≥43 分钟

- 3、机载内存：≥8GB

- 4、影像传感器

- 哈苏相机：4/3 CMOS，有效像素 ≥2000 万

- 中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 ≥4800 万

- 长焦相机：1/2 英寸 CMOS，有效像素 ≥1200 万

- 5、数字变焦：

- 哈苏相机：1 倍至 3 倍

- 中长焦相机：3 倍至 7 倍

- 长焦相机：7 倍至 28 倍

- 6、电池容量：≥5000 毫安时

- 7、图传方案：≥15 公里O3+高清图传

- 8、天线：四天线

- 无线数据终端：1套。

主要技术参数：

- 可以将设备接入 4G 网络，实现联网、增强图传、网络RTK等多项功能。

- 全画幅微单镜头：1个。

主要技术参数：

- 1、卡口类型：E卡口

- 2、≥9枚光圈叶片

- 3、镜头结构≥15组17片

- 4、焦距≥28-75mm

- 5、最大光圈≥F2.8

- 6、最小光圈≥F22

- 7、最近对焦距离≤0.18m

- 全画幅微单镜头：1个。

主要技术参数：

- 1、卡口类型：E卡口

- 2、≥7枚光圈叶片

- 3、镜头结构≥14组18片

- 4、焦距≥28-200mm

- 5、最大光圈≥F2.8

- 6、最小光圈≥F32

- 7、最近对焦距离≤0.19m

- 洽谈桌：1张。

主要技术参数：

- 规格：2800*900*760mm(±5mm）

- 1.桌面：采用E1级环保的MFC板，经过防虫防腐等化学处理，各项技术指标均达国内环保标准。同色PVC热压封边，表面平整不易变形，耐磨，抗刻划，耐酸碱。

- 2.桌脚：一级冷轧钢板，经防锈处理，表面涂层无VOC及有害物质排放；

- 3.桌面颜色可选。

- 洽谈椅：6张。

主要技术参数：

- 1、椅背：高密度透气网布；

- 2、扶手：固定扶手

- 3、椅座：高弹原生海绵，回弹性好，不易变形；

- 4、椅脚：弓形脚。

- 会议台：1张。

主要技术参数：

- 规格：4600*1800*760 mm(±5mm）

- 1、基材：环保等级符合E1级标准的中密度纤维板；

- 2、饰面：采用天然胡桃直纹木皮，配以银灰色漆调加以点缀。

- 3、油漆采用水性环保漆，保证油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀；

- 4、台面采用嵌入式轨道插座，可根据使用需求配置电源模块。

- 会议椅：24张。

主要技术参数：

- 1、皮：优质西皮饰面。

- 2、海绵：定型海绵，健康无异味，回弹力40%以上，不易变形；坐垫曲木板为≥14mm多层曲木板热压成型。

- 3、底盘：安全防爆底盘。

- 4、气压棒：气杆升降行程≥8CM。

- 5、椅脚：铝合金压铸椅脚，半径≥350CM，表面精抛光处理，一体成型。

- 6、椅轮：≥60MM的PU防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。

- 开放办公桌：11张。

主要技术参数：

- 规格：1400*600*760 mm(±5mm）

- 1、E1级中密度纤维板，环保耐用；

- 2、配色：可选；

- 3、桌脚：一级冷轧钢板，经防锈处理，表面涂层无VOC及有害物质排放。

- 开放办公椅：11张。

主要技术参数：

- 1、皮：优质西皮饰面。

- 2、海绵：定型海绵，健康无异味，回弹力40%以上，不易变形；坐垫曲木板为≥14mm多层曲木板热压成型。

- 3、底盘：安全防爆底盘。

- 4、气压棒：气杆升降行程≥8CM。

- 5、椅脚：铝合金压铸椅脚，半径≥350CM，表面精抛光处理，一体成型。

- 6、椅轮：≥60MM的PU防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。

- 导播椅：2张。

主要技术参数：

- 1、皮：优质西皮饰面。

- 2、海绵：高密度裁切海绵，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。。

- 3、底盘： 前置式倾仰锁定底盘，原位可锁定。

- 4、气压棒：气杆升降行程≥8CM。

- 5、椅脚：铝合金压铸椅脚，半径≥350CM，表面精抛光处理，一体成型。

- 6、椅轮：≥60MM的PU防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。

- 等候沙发：1套。

主要技术参数：

- 1、饰面：表层采用优质阻燃布饰面，承载力强，不易变型,不老化；也可改绒布；

- 2、坐垫海绵：采用高密度高回弹海绵，弹性优异，高密度发泡海绵(密度为55#) ；软硬适中，回弹性好，不变形；

- 3、框架：采用松木，弹性和透气性强，导热性能哈，经久耐用，所有板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准，木材干燥更低于9%的含水率。