第一部分 采购需求

一、采购项目实施的必要性：

福建中医药大学是福建省重点建设高校，福建省“一流大学”建设高校，是福建省人民政府、国家中医药管理局共建高校。为了充分发挥培育医学人才的作用，急需配备相应的进口医疗设备以满足科研课题和教学计划，故申请采购进口药物靶标蛋白检测系统。

本次所购买的药物靶标蛋白检测系统是主要用于药物靶标蛋白质组学的检测研究，包括未知肽段的筛选测序、肽质量指纹图谱测定、蛋白质分子量测定、高通量蛋白质表达谱测定、蛋白质相互作用鉴定、高通量蛋白质翻译后修饰研究、使用标记或非标记方法进行相对和绝对蛋白质组学定量研究，从而发现疾病或其它重要生理过程相关的生物标志物，寻找药物作用靶点。是目前中药或天然药物领域新药开发、中药靶点发现等研究项目急需设备。本项目预算金额为825万元，资金为高校科研经费。

1、申购理由：

药物靶标蛋白检测系统主要用于药物靶标蛋白质组学的检测研究，包括未知肽段的筛选测序、肽质量指纹图谱测定、蛋白质分子量测定、高通量蛋白质表达谱测定、蛋白质相互作用鉴定、高通量蛋白质翻译后修饰研究、使用标记或非标记方法进行相对和绝对蛋白质组学定量研究，从而发现疾病或其它重要生理过程相关的生物标志物，寻找药物作用靶点。是目前中药或天然药物领域新药开发、中药靶点发现等研究项目急需设备。

2、必要性分析：

药学院正全力推进学科建设，不断提高科技创新和服务能力。目前，学院拥有中药学、药学两个一级学科，中药分析及临床中药学入选国家中医药管理局高水平重点学科。学院拥有国家发改委闽台中药生物技术国家地方联合工程研究中心等国家级、省级科研平台。随着生物医药技术的迅速发展，蛋白质组学已经成为药物研发中重要的工具之一。在药物研发过程中，通过药物靶标蛋白质谱技术，可以更深入地了解药物的作用机制、寻找潜在的药物靶点、评估药物治疗效果等。因此，购买药物靶标蛋白质谱对于生物医药研究和药物开发具有重要意义。针对中药学学科建设，药学学科建设卡脖子的实验平台建设问题，梳理现有中药学科建设相关教学科研项目包括20多项国家自然科学基金项目、国家重点研发科技支撑计划子课题以及省部级项目，均涉及药物靶标蛋白的研究，并且也是目前中药学科基础研究、中药新药研发的重要技术手段。

该仪器主要用于药物靶标蛋白质组学的检测研究，包括未知肽段的筛选测序、肽质量指纹图谱测定、蛋白质分子量测定、高通量蛋白质表达谱测定、蛋白质相互作用鉴定、高通量蛋白质翻译后修饰研究、使用标记或非标记方法进行相对和绝对蛋白质组学定量研究，从而发现疾病或其它重要生理过程相关的生物标志物，寻找药物作用靶点。是目前中药或天然药物领域新药开发、中药靶点发现等研究项目急需设备。

药学院目前已具备从事药物蛋白靶点研究和使用药物靶标蛋白质谱设备的能力，团队已在国际著名期刊Science、Acta Pharmaceutica Sinica B等发表系列论文，2022年以来，药学院已经发表JCR 1区论文40多篇，其中影响因子>10的6篇，因研究工作多涉及中药药物的蛋白靶标分析，经校内调研目前福建中医药大学尚无药物靶标蛋白检测系统，也没有满足药物靶标蛋白分析研究的其他替代设备，而外送检测样品价格高昂且无法个性化针对中药分析其作用靶标，因此购买高端的药物靶标蛋白质谱及其平台构建成为中药学学科进一步发展的必要技术手段，也是在原有研究水平上突破顶级研究成果CNS论文成果的重要支撑，并为中药创新药的研发奠定基础，提出采购建设药物靶标蛋白检测系统。

同时，该设备是中药学、药学、细胞生物学等多学科基础实验，是公共属性很大的基础设备。多个学科均有涉及相关研究，具有紧迫性，因此急需采购一套药物靶标蛋白检测系统满足课题研究需要。

3. 采购前的现状

目前目前学校无类似功能设备。它的购置将有助于提高学校在中药学、药学、细胞生物学等多学科基础实验，更有利于科研水平的提高等需求，为建设高水平、有特色的一流中医药大学提供重要支撑。

二、开展需求调查

（一）根据《需求管理办法》第二十八条确定编制单位

编制单位：福建中医药大学资产管理处

编制时间：2023年12月27日

（二）需求调查情况

1.根据《需求管理办法》第十一条填写相应情形

■应当开展调查

□不重复开展调查

□不需开展调查

2.根据《需求管理办法》第十条填写需求调查事项相应情形

| 项目名称 | 药物靶标蛋白检测系统采购项目 |
| --- | --- |
| 调查人员 | 王亚丽、赵晓丹、施广、陈云、郑怀宇、王文义、许文、郑瑛 |
| 调查对象 | 赛默飞世尔（苏州）仪器有限公司、贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司、布鲁克(北京)科技有限公司、沃特斯科技（上海）有限公司 |
| 调查时间 | 2023年12月12日 |
| 调查地点 | 福建省妇幼保健院医学研究中心5楼实验室 |
| 调查方式 | 实地调查、调研汇报 |

3.需求调查结果

（1）相关产业发展情况

药物蛋白靶标检测系统核心设备是超高压纳流升液相色谱以及高分辨质谱仪及其相关分析软件，目前超高分辨质谱检测系统主要有飞行时间质谱类及静电场轨道阱两大类超高分辨质谱仪，高端设备技术以欧美企业为主，其中飞行时间质谱类目前有完全国产相关产品推出，包括广州禾信仪器股份有限公司、上海磐合科学仪器股份有限公司，但是仪器性能上与国外品牌产品差距较大，仅用于环境风险物质鉴定应用为主，暂无法开展高端蛋白组学及相关应用，静电场轨道阱为蛋白靶标检测技术，在蛋白组学检测领域市场占有率最高。目前该相关产业的主要供应商为欧美厂家。

（2）市场供给情况

目前蛋白靶标检测系统类设备主要包括赛默飞世尔（苏州）仪器有限公司、贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司、布鲁克(北京)科技有限公司、沃特斯科技（上海）有限公司，市场占有率赛默飞世尔（苏州）仪器有限公司和布鲁克(北京)科技有限公司最大。

（3）同类采购项目历史成交信息

①2022年12月31日，浙江大学采购同类设备一套，中标价：849万元；

http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/zbgg/202212/t20221213_19221657.htm

②2022年12月24日，上海交通大学采购同类设备一套，中标价：848.8万元；

http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202301/t20230110_19363525.htm

③2023年9月4日，中国海洋大学采购同类设备一套，中标价：930万元（127W美金）；

http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/zbgg/202309/t20230904_20636087.htm

④2022年12月16日浙江大学采购同类设备一套，中标价：898.8万元；

http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/zbgg/202212/t20221216_19246727.htm

⑤厦门大学医学与生命科学学部采购同类设备一套，中标价：829.7万元；

http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/zbgg/202212/t20221212_19204455.htm

⑥湖北大学采购同类设备一套，中标价：1192万元；

http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202212/t20221208_19189970.htm

⑦武汉大学采购同类设备一套，中标价：845万元；

http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/zbgg/202302/t20230217_19457472.htm

⑧中山大学中山医学院采购同类设备一套，中标价：919.8万元；

http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/zbgg/202212/t20221219_19260537.htm

（4）可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

仪器需要定期清洗，更换离子源耗材，可培训使用人员自己定期展开；仪器采集软件仪器公司终身免费升级，组学分析软件后续需要升级更新；备品备件属于维修范畴，维保期间免费更换备品备件；耗材：主要是毛细管、喷针、色谱柱、液相管路及进样瓶，该类耗材可直接找公共厂家采购；仪器所需质谱级有机溶剂及金标水等可找公共试剂公司采购。

（5）其他相关情况

无

（三）需求清单

1.项目概况

该仪器主要用于药物靶标蛋白质组学的检测研究，包括未知肽段的筛选测序、肽质量指纹图谱测定、蛋白质分子量测定、高通量蛋白质表达谱测定、蛋白质相互作用鉴定、高通量蛋白质翻译后修饰研究、使用标记或非标记方法进行相对和绝对蛋白质组学定量研究，从而发现疾病或其它重要生理过程相关的生物标志物，寻找药物作用靶点。是目前中药或天然药物领域新药开发、中药靶点发现等研究项目急需设备。

我校具体课题研究如下：

目前在研的课题有国家自然科学基金项目“基于化学生物学技术研究盐肤木通过调控STAT3靶点抗冠心病的药效物质和作用机制”；“从自噬-LRP3炎症小体途径探讨片仔癀对急性肝炎和脑梗死“异病同治”的药效物质及作用机制”；“苦参碱衍生物MASM靶向核糖体蛋白RPS5i调控A1型星形胶质细胞极化治疗多发硬化症的机制研究”；“基于自噬-氧化应激“交叉对话”动态关联“毒效差异”的益母草调控急性肾损伤“异证异理”的机制”；“基于TGF-β通路研究红景天苷调控缺血性脑卒中小胶质细胞和神经细胞crosst alk对轴突发芽的影响”。课题研究内容包括蛋白靶标鉴定，蛋白表达、蛋白结合位点等。

2.采购项目预算

项目预算：捌佰贰拾伍万元（￥8250000.00）

包1预算：捌佰贰拾伍万元（￥8250000.00）

根据《需求管理办法》第六条、第八条、第九条设置技术要求和商务要求

| 包号 | 技术商务要求 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 包1 | 技术要求 | 仪器设备主要技术性能指标： 1、超高压前处理工作系统 1.1 超高压分离泵 1.1.1二元高压梯度混合； 1.1.2压力范围：大于等于14,000 psi； 1.1.3压力波动：<1%或0.2Mpa； *1.1.4流速范围：0.001~ 6.000mL/min，步进0.001 mL/min； 1.1.5流速精密度：< 0.05%RSD； 1.1.6流速准确度：±0.1%； 1.1.7梯度延迟体积：≤35µL，且不随反压变化； 1.1.8梯度组成比例精密度：<0.15%； 1.2、自动进样器 1.2.1、样品残留极小，交叉污染小； 1.2.2、加样体积 0.01-25ul，增量0.01 ul； 1.2.3、加样体积准确度：±0.5%； 1.2.4、进样精度：<0.25%RSD； 1.2.5、线性：相关系数>0.99999； 1.2.6交叉污染：<0.0004% ； 1.2.7多种样品盘选择：2ml样品瓶大于200个； 1.2.8 样品盘温度范围：4-40℃； 1.2.9 样品盘温控精度：-2 ℃/+4 ℃； 1.3、柱温箱 1.3.1半导体制热，密封腔结构，控温准确；内含湿度、气漏、温度在线检测，使用安全； 1.3.2标配2µL的预热器，减少溶剂进入色谱柱的温度歧视影响； 1.3.3控温范围：5-120℃，室温下18℃（带降温功能）； 1.3.4温度精确度：±0.5℃； 1.3.5 温控稳定性：±0.05℃； 1.3.6柱容量：可安装30cm色谱柱2根及以上； 1.3.7 有湿度，气体，温度传感器，能在线监测溶剂泄漏情况； 2、纳流升超高压分离系统 2.1、纳流泵 2.1.1 泵型及工作原理：带主动流量控制的高压二元梯度泵； *2.1.2 压力范围：可至1500 bar； 2.1.3 可设定流速范围：1 nL/min–100 µL/min, 1 nL 增量； 2.1.4 泵溶剂通道：2 个； 2.1.5 泵对系统梯度的延迟体积：<25 nL； 2.1.6生物兼容性：兼容； 2.1.7 梯度延迟体积：<0.5 µL； 2.1.8 pH 范围：2-10； 2.1.9 安全特性：内置泄漏检测和安全泄漏处理：超压监测、温度监测； 2.2、自动进样器 2.2.1进样体积范围：标配: 0.01–25 μL, 步长 0.01 μL ； 2.2.2自动进样器控温：4–40 °C； 2.2.3样品盘温度稳定性：±1 °C； 2.2.4 样品盘和容量：1.5ml样品瓶大于200个； 3、超高分辨分子量检测系统 3.1 离子源部分 3.1.1 独立的可加热电喷雾离子源（HESI源），集成式气路电路设计，安装离子源时即可实现气路电路连接，自动识别，无需进行额外操作； 3.1.2喷针采用角度喷雾结构，前后，左右，上下可调，正对废液出口。雾化后，废产物直接进入废液出口； 3.1.3 具有雾化气和辅助雾化气，进一步提高雾化效率和稳定性，具有强的雾化效果抗污染能力； 3.1.4可加热ESI源，离子源加热温度最高可达550℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为1l-1000l/min； 3.1.5 全自动注射泵实现质谱直接进样，自动调谐和校正，可通过软件自动切换模式； 3.1.6 质谱配置软件具备实时监控并反馈喷雾稳定性功能； 3.1.7离子源腔体具有观察窗口，可以直接观察喷雾效果以及离子源腔体洁净程度； 3.2 离子传输系统 *3.2.1 离子传输系统必须配有离子传输管结构，保护分子涡轮泵，减少真空负担； 3.2.2 具有大口径高容量离子传输管； 3.2.3 离子传输管独立加热，最高温度可达400℃； *3.2.4 具有真空隔断阀结构，在移去、清洗离子传输部件时，不需破坏真空, 待机时不需要消耗氮气； 3.2.5 具有电动离子漏斗：可捕获离子并聚焦，具有独立一体化结构，采用不锈钢材质，可拆卸； 3.2.6具有带轴向场和过滤作用的双弯曲几何设计的主动离子束传输组件：可阻挡中性粒子和高速分子团； 3.3 质量分析器部分： *3.3.1质量分析器采用四极杆与静电场轨道阱或其他质量高分辨质量分析器串联的组合，质量范围40-6000 m/z； *3.3.2仪器分辨率：480,000 FWHM ( m/z≤200)；≥4档可调； 3.3.3双曲面分段四极杆，分辨率可到0.4 Da；可选择隔离窗口宽度0.4 Da-1200 Da，MS/MS母离子选择质量范围40-2500 m/z； 3.3.4谱内动态范围：>5,000； 3.3.5 质谱采集速率：40 Hz；分辨率≥60000 FWHM时，不少于3张/秒； 3.3.6 正负离子切换速度：一个完整周期采集速度>1.4 Hz； 3.3.7 质量轴稳定性：设备校正一次后，连续24小时内不再校正质量轴，重复进样100fg利血平，609质量精确度≤3ppm； *3.3.8 灵敏度 3.3.8.1 MS/MS灵敏度：50 fg 利血平进样，S/N 100:1； 3.3.8.2选择离子扫描SIM灵敏度：50 fg 利血平进样，S/N 150:1； 3.3.8.3 质量准确度：外标法≤3ppm RMS；内标法≤1ppm RMS； 3.3.9 扫描模式 包括高分辨全扫描MS和MS/MS、高分辨选择离子扫描、高分辨全子离子碰撞碎裂扫描、高分辨正负离子切换扫描、高分辨数据依赖子离子扫描、高分辨数据非依赖扫描（DIA）、高分辨平行反应监测子离子扫描； *3.4 检测器: 无损检测器。 *3.5 高场非对称离子迁移系统，搭配高场非对称波形离子迁移谱接口，能去除干扰物的同时提高目标物的传输效率，提高分析选择性，兼容100 nL/min至1 mL/min的流动相流速。 4 工作站： 4.1 蛋白质组学定性分析系统 可以解析来自各种裂解技术（CID、HCD）的MSⁿ数据，配合蛋白质数据库（数据库均可在网上免费下载）用于进行高通量的蛋白质鉴定；软件需具有包括蛋白质ID，翻译后修饰（磷酸化、乙酰化等）位点，肽段序列及序列覆盖度，谱图匹配，鉴定结果可信度打分等功能；软件需可处理同位素标记的蛋白质组学定量数据，给出不同样本间同一蛋白质的相对定量结果数据； 4.2 蛋白质定量分析系统：软件需可处理同位素以及非同位素标记定量数据，可得到肽段定量结果，可用于蛋白质组学定量研究。 4.3 提供中药和天然产物、药物代谢、杂质分析数据库。 5 系统用途： 用于药物靶标蛋白的分析检测，包括未知肽段的筛选测序、肽质量指纹图谱测定、蛋白质分子量测定、高通量蛋白质表达谱测定、蛋白质相互作用鉴定、高通量蛋白质翻译后修饰研究、使用标记或非标记方法进行相对和绝对蛋白质组学定量研究，从而发现疾病或其它重要生理过程相关的生物标志物，寻找药物作用靶点。 6 配置组成： 6.1超高压前处理工作系统； 6.2纳流升超高压分离系统； 6.3超高分辨分子量检测系统； 6.4工作站包括蛋白质组学定性分析系统、蛋白质定量分析系统、高场非对称离子迁移系统、中药和天然产物、药物代谢、杂质分析数据库。 |
|  | 商务要求 | 1、售后服务：1年质保期 2、交货时间：合同签订后180天内交货并免费安装调试达到可供试运行的程度。 3、交货地点：福建中医药大学。 4、付款条件：进口免税设备：如中标人所投仪器为进口免税原装品牌设备，在政府采购合同生效后，采购人预付合同款的60%作为该设备的订金(在收到中标人的履约保证金后支付)；支付40%的合同款时，中标人应提交由采购人和中标人双方有效签署的安装调试验收合格报告原件办理付款事宜。国产或进口含税设备：设备验收合格后中标人按照招标文件要求持设备采购方所开具的验收合格证明及金额为合同价款 100% 的含税发票，报采购人办理付款事宜。履约保证金及质量保证金：中标供应商应在签订合同后，向采购人缴纳中标总价的5%履约保证金（合同包成交价不足30万不需缴纳），该履约保证金以银行转帐方式提交到采购方指定的银行帐户。履约保证金在中标方完整履行采购合同，无合同条款所规定的未了事件，采购方以银行转帐方式无息付清。 5、验收标准： 所有货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。验收程序和方法:初验收：货物送至甲方安装现场后，由甲、乙双方共同对货物的数量、基本质量、外包装等逐项检验。最终验收：初验合格且设备安装完毕后，设备进行为期30天的试运行。试运行结束后，甲方对其在试运行中的主要指标（如性能、可靠性、稳 定 性等）进行评价，符合要求后的，最终验收通过；不合格的，中标方需进行更换或整改，并重新调试运行直至达到最终验收合格。验收结果经甲乙双方确认后，甲乙双方代表必须按《设备验收清单》（壹式叁联）上规定的项目对照本合同填好验收结果并签名、加盖各自单位的公章，由乙方将一联提交给甲方存档。如发现设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。如货物在质量保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。 |

第二部分  采购实施计划

三、制定采购实施计划

（一）根据《需求管理办法》第二十八条确定编制单位

编制单位：福建中医药大学资产管理处

编制时间：2023年12月27日

（二）明确合同订立安排事项

1.根据《需求管理办法》第十五条确定开展采购活动的时间：120天

2.根据《需求管理办法》第十六条确定采购组织形式和代理机构

（1）采购组织形式：

□集中采购

■分散采购

□自行采购

（2）代理机构选择方式及结果（根据项目特点、代理机构专业领域和综合信用评价结果确定）：

□自主选择:____________________________

□全库摇号:____________________________

■单位自建库摇号:______________________

3.采购项目项目预（概）算及最高限价

包1预算：捌佰贰拾伍万元（￥8250000.00）

最高限价：捌佰贰拾伍万元（￥8250000.00）（参考依据：市场调研及会议审议）

4.根据《需求管理办法》第十九条确定采购方式并说明理由。

（1）采购方式

■公开招标

□邀请招标

□竞争性谈判

□竞争性磋商

□询价

□单一来源采购

□其他采购方式：

选择采购方式的理由：公开招标作为政府采购的主要采购方式，根据项目性质、金额、时间要求确定采用公开招标

5.根据《需求管理办法》第二十条明确项目竞争范围

■公开方式

□邀请方式，依据：

根据《需求管理办法》第十七条明确采购包或合同分包要求：

| 包号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否 进口 | 分包 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 药物靶标蛋白检测系统 | A02102100 | 套 | 1 | 是 | 不允许分包 |

采购进口清单外的产品报财政部门核准安排：

7.根据《需求管理办法》第十四条、第十八条设定供应商资格条件

：允许进口产品投标

8.根据《需求管理办法》第十九条、第二十一条确定评审方法和评审因素

□最低评标价法

■综合评分法

（三）合同管理安排

1.根据《需求管理办法》第二十二条确定合同类型

■买卖合同

□建设工程合同

□技术合同

□物业服务合同

□委托合同

□其他：

2.根据《需求管理办法》第十九条确定定价方式并说明理由

■固定总价

□固定单价

□成本补偿

□绩效激励

选择定价方式的理由：该项目属于采购需求客观、明确，且专业性较强的大型装备，故通过综合性评审选择性价比最优的产品，采用固定总价的定价方式。

3.根据《需求管理办法》第二十三条确定合同文本的主要条款

□属于《需求管理办法》第十一条范围的采购项目，合同文本需经法律顾问审定。

■不需要

4.根据《需求管理办法》第二十四条制定履约验收方案

（1）履约验收主体

■采购人：

□采购代理机构：

□本项目的其他供应商：

□第三方专业机构：

□专家：

□服务对象：

□其他