福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

| 项目 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线计算机体层摄影设备 |  | 1套 |  | 详见附件 |
| 2 | 紫外可见分光光度计等设备 |  | 1批 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2023年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价（进口设备须注明含税价或免税价）。

4、询价单需要一式四份

5、询价时间和地点:时间-- 2023年  月   日上午 ，地点----。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

项目1  X射线计算机体层摄影设备  1套

主要技术指标：

1.机架系统

1.1滑环类型：低压滑环

1.2扫描架孔径：≥70CM

1.3扫描架物理倾角（非数字倾角）：±30°

1.4固态探测器类型：稀土陶瓷

1.5具备机架系统可遥控

1.6具备机架旁摆位功能，技师可在机架旁进行升降及进出扫描床操作

1.7具备远程遥控摆位功能，技师可在操作台进行升降及进出扫描床操作

1.8具备快捷键摆位功能，技师可按住快捷键，一键将检查床调整到预设高度与床面位置

1.9具备人工智能摆位功能

1.10具备三维激光定位系统

1.11机架冷却方式: 风冷

2. 扫描参数

2.1机架最快旋转扫描时间/360°：≤0.75s

2.2每圈扫描层数：≤80层

2.3最薄扫描层厚：≤0.55mm

2.4最薄图像重建层厚：≤0.55mm

2.5扫描视野：≥50cm

2.6最大重建矩阵：≥512×512

2.7单次螺旋连续最长扫描时间：≤100s

2.8单次螺旋扫描最大范围：≥160cm

2.9定位像长度：≥160cm

2.10最大螺距：≤2.0

2.11具备螺距自由选择

2.12扫描模式：轴扫、螺旋

2.13具备自动螺旋

3.探测器及数据采样系统

3.1各厂家应提供最高档的探测器技术

3.2探测器Z轴排列数：≥40排

3.3探测器单元Z轴最小尺寸：≤0.55mm

3.4探测器Z轴总宽度：≤22mm

3.5每排探测器单元数：≥864个

3.6探测器物理单元总数：≤34560个

3.7探测器采样率：≥4800views/圈

4. 球管及高压系统

4.1球管阳极热容量：金属球管，阳极热容量≥3.5MHU

4.2球管阳极实际冷却率：≥336KHU/min

4.3冷却方法：风冷或油冷

4.4最大球管电压：≤140KV

4.5最小球管电压：≤70KV

4.6最小可调管电流：≤10mA

4.7最小毫安调节范围：≤1mA

4.8球管小焦点（IEC 60336/2005）：≤0.7mm×0.8mm

4.9球管大焦点（IEC 60336/2005）：≤1.2mm×1.4mm

4.10高压发生器功率：≥42KW

4.11球管使用寿命≥50万秒次

5.人工智能技术

5.1具备人工智能摄像采集系统

5.2具备人工智能扫描方案

5.3摄像头具备看护功能，扫描全程中可实时观察到患者情况

5.4人工智能扫描方案具备面部识别功能，患者平躺于检查床后可自动识别面部位置

5.5人工智能扫描方案具备面部追踪功能，患者位置移动时，可自动追踪识别新的面部位置

5.6人工智能扫描方案具备自动定位功能，根据扫描要求和病人位置，自动进行定位；患者位置发生变化时，自动更新定位

5.7人工智能扫描方案可自动设置扫描计划，根据定位像定出扫描起止位置、扫描角度和FOV；不同患者的定位像会设置不同的扫描起止位置、扫描角度和FOV

5.8人工智能扫描方案可学习技师操作习惯，根据各扫描协议使用频率优化协议排序，将最常用的扫描协议排序至顶端，方便技师选择

5.9人工智能扫描方案具备预判能力，在扫描开始前加速球管旋转，缩短扫描准备时间

5.10人工智能扫描方案在扫描过程中可根据扫描部位密度差异，自动调整管电流量

5.11具备远程一键退床功能，扫描完成后可在操作台一键退床

6. 扫描床

6.1最大移动范围：≥1930mm

6.2可扫描范围：≥1600mm

6.3床升降最高高度：≥950mm

6.4床升降最低高度：≤600mm

6.5最大横向进床速度：≤200mm/s

6.6最小横向进床速度：≤2mm/s

6.7扫描床最大载重量：≥205Kg

6.8具备扫描床控制脚踏开关

7. 图像质量

7.1空间分辨率（X,Y轴) @0%MTF：≤19 LP/CM

7.2空间分辨率（X,Y轴) @10%MTF：≤14 LP/CM

7.3 Z轴空间分辨率@0%MTF：≤18 LP/CM

7.4密度分辨率：≤2mm@0.3%

7.5具备低剂量迭代降噪技术

8.主控制台计算机系统

8.1内存：≥32GB

8.2硬盘：≥3TB+480GB

8.3图像存储量(512矩阵不压缩图像)：≥960,000幅

8.4 CPU内核数目：≥10核

8.5 24英寸高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵：≥1920×1200

8.6具备显示器逐行扫描

8.7具备网络接口DICOM 3.0

8.8永久贮存刻录方式：DVD

8.9具备激光相机DICOM3.0接口

8.10具备DICOM3.0,所有传出及传入接口功能

8.11具备自动语音系统及双向语音传输

8.12具备同步并行图像处理功能

8.13主控制台可以独立完成MPR,SSD,MIP,CTA，具备三维容积重建等三维后处理功能

9. 一体化影像后处理系统

9.1具备图像减影功能

9.2 具备CT电影功能

9.3具备管电流自动调节功能

9.4 具备MPR/CPR/SSD/MIP/VR功能

9.5具备组织裁剪功能

9.6具备三维（3D、SSD）软件

9.7具备最大及最小密度投影（MIP,MinP）功能

9.8具备三维容积测量评估功能

9.9 具备CT血管造影功能

9.10具备一键式容积重建功能

9.11具备血管测量功能

9.12具备一键式去骨功能

9.13具备一键式骨分离功能

9.14具备容积漫游（VRT）功能

9.15具备自动多平面重建技术

9.16具备在线脊柱分析技术

9.17具备肺结节自动筛查和测量软件

- 售后要求

- 整机保修3年

项目2  紫外可见分光光度计等设备 1批

主要技术参数：

紫外可见分光光度计  10台

主要技术参数：

1. 光学系统：高性能全息光栅1200条/毫米

2. 波长范围：200-1000nm

3. 光谱带宽：4nm

4. 波长准确度：±2nm

5. 波长重复性：≤1nm

6. 光度准确度：±0.5%T

7. 光度重复性：±0.2%T

8. 杂散光：≤0.2%T@340nm

9. 稳定性：±0.002A/h @500nm

10. 显示方式：128*64大屏幕液晶显示，

11. 工作方式：T,A,C，E

12. 波长设置方式：自动

13. 显示范围：0-200%T , -0.3 - 3A

14. 检测器：硅光二极管

15. 光源：长寿命钨灯，氘灯

紫外反射透射仪 2台

主要技术参数：

1.紫外光源波长：反射紫外光源波长：254nm、365nm

2.透射紫外光源波长：302nm

3.透视面积：200 × 200mm

4.紫外灯的功率：波长为 302nm的紫外灯，功率为 8W

波长为254、365nm的紫外灯，功率为 6W

5.两侧具有开口

6.暗箱式，无需暗室

7.具备紫外光透射（抽屉式灯箱），紫外光反射功能

高速离心机（常温，12000 rpm以上） 10台

主要技术参数：

1.机壳采用高强度塑料。

2.整机电脑控制，配有电子门锁。

3.最高转速： 16500rpm（转/分）

4.相对离心力： 18080×g

5.角式容量 ： 0.5ml/1.5ml/2ml×12

6.整机功率：400W

7.定时范围：0min-99min

低速离心机 10台

主要技术参数：

1、具有无刷变频电机，免维护。

2、数字显示转速和时间

3、具有震荡技术。

4、有风道系统，内腔升温小。

5、定时范围：0min-99min

6、转速：≥6000rpm

7、离心力：≥5200×g

8、整机功率：≥400W

9、角转头最大容量：20ml×12

便捷迷你垂直电泳槽 3台

- 主要技术参数：

- 1.可容纳1-4块手灌胶或预制胶，1小时内完成多达4块小型凝胶电泳

- 2.灌胶框底部有超平玻璃支撑；具有按压锁紧方式；整板反衬结构，可清晰衬托分离胶浓缩胶的灌制过程

- 3.具有楔型结构的电泳芯边卡平行滑动，短玻璃可靠挤压密封台阶

- 4.制胶底座具有流线型，非弹簧式按压锁紧

- 5.封边隔条粘固在长玻璃板上

- 6.具有凸轮制胶框

- 7.标配4个独立制胶底座，可同时灌制4块胶

- 8.带边齿的梳子和内置脊使凝胶与空气隔绝，避免抑制凝胶聚合反应

- 9.标有厚度和孔数的玻璃板和梳子

- 10.封边隔条使得玻璃板加厚

- 11.配免染胶预混液1瓶

- 12.配100孔各种孔径多用途离心管架1个

- 13.配可放置14片玻璃的玻璃板支架1个

- 14.凝胶数量：1-4块

- 15.凝胶厚度：1.0mm（标配）；0.75mm、1.5mm

- 16.预 制 胶：兼容PIERCE,BIO-RAD

- 17.玻璃板规格：100×83mm

- 18.凝胶规格：83×73mm

- 19.梳子规格：1.0mm厚, 10、15齿（标配）；0.75mm10、15齿；1.5mm10、15齿

- 20.铂金电极：φ0.25mm

迷你转印槽 3台

主要技术参数：

- 1.可快速高质地将蛋白样品转移到硝酸纤维膜、PVDF膜等介质上，可同时放置两个转印夹

- 2.支持高电流快速转印或低电流过夜转印

- 3.内置2个冷冻模块，可快速轮换吸收缓冲液热量

- 4.转印尺寸：110*90mm

- 5.转印数量：1-2块

- 6.铂金电极：φ0.25mm

数显恒温水浴锅 3台

- 主要技术参数：

- 1、采用不锈钢内胆、烧杯孔可任意改变大小。

- 2、具有高精度微电脑控制器。

- 3、具有超温声光跟踪报警。

- 4、电源电压： AC220V 50HZ

- 5、消耗功率 ：2000W

- 6、控温范围 ：RT+5～99℃

- 7、恒温波动度：±0.5℃

- 8、跟踪报警：±2℃

- 9、容积 ：19.8L

- 10、内胆规格（mm）：W*D*H 600*300*110

- 12、定时范围： 0～999min

13、排列： 双列八孔