福  建  中  医  药  大  学

设  备  采  购  询  价  工  作  单

公司名称（盖章）：

| 序号 | 仪器名称 |  | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 全自动微滴式数字PCR系统 |  |  | 1 |  | 详见附件 |
| 2-1 | 活细胞显微工作站 |  |  | 1 |  | 详见附件 |
| 3-1 | 示波器 |  |  | 1 |  | 详见附件 |
| 3-2 | 示波器 |  |  | 1 |  | 详见附件 |
| 3-3 | 生命体征模拟器 |  |  | 1 |  | 详见附件 |
| 3-4 | 心脑电图机检定仪 |  |  | 1 |  | 详见附件 |
| 3-5 | 高稳定性信号发生器 |  |  | 2 |  | 详见附件 |
| 3-6 | 中医四诊仪 |  |  | 1 |  | 详见附件 |
| 3-7 | 四合一综合安规仪 |  |  | 1 |  | 详见附件 |
| 3-8 | 直流电源 |  |  | 2 |  | 详见附件 |
| 3-9 | 可编程高压直流电源 |  |  | 1 |  | 详见附件 |
| 3-10 | 数字万用表 |  |  | 5 |  | 详见附件 |
| 3-11 | 腕式脉搏血氧仪 |  |  | 1 |  | 详见附件 |
| 3-12 | 便携式心电图机 |  |  | 1 |  | 详见附件 |
| 3-13 | 体质分析仪 |  |  | 1 |  | 详见附件 |
| 3-14 | 工控机 |  |  | 3 |  | 详见附件 |
| 3-15 | 多组分动态配气系统标准气体配置系统 |  |  | 1 |  | 详见附件 |
| 3-16 | 细胞分析仪 |  |  | 1 |  | 详见附件 |
| 3-17 | 网络分析仪 |  |  | 1 |  | 详见附件 |
| 3-18 | 中医四诊仪 |  |  | 1 |  | 详见附件 |
| 3-19 | 人体成分分析仪 |  |  | 1 |  | 详见附件 |
| 3-20 | 内脏脂肪检测装置 |  |  | 1 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2016年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2016年  月   日上午 ，地点----。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

询 价 参 数

项目一：

数字PCR系统

（一）、主要技术参数：

1. 能将每个样品的反应体系分为≥20,000个纳升级的微滴

3.能对DNA与RNA分子（无需进行逆转录）进行直接的绝对定量

5. 微滴生成过程无需手工操作

6.可同时处理不少于24个样品

7.每次运行都会保存可导出的运行日志，以便日后参考

8．每个微滴的体积≤0.91nL

9. 可实现双荧光同时检测：FAM/HEX(VIC)

10. 反应体系：≤20µl

11.灵敏度：能检测到单拷贝基因

12.精确度：能够精确区分≤10％的差别

13.软件功能：显示每个微滴每种通道的荧光信号、计算给出每个样品中含有靶分子的起始拷贝数或浓度(copies/ul)、拷贝数变异分析功能、结果可直接打印输出或导入Excel表格

（二）配置

1. 全自动微滴生成工作站

2. 微滴阅读仪

3. 数据工作站和系统软件

4. 热封膜仪

5. 96孔梯度PCR仪

6. 启动包（含启动试剂及耗材）

项目二：

活细胞显微工作站

（一）显微镜部分

1、主机：，研究级电动倒置荧光显微镜，可全自动聚焦。

2、镜筒及目镜：双目镜筒，配备可调节屈光度的10X目镜一对，视野≥23MM；CCD分光光路全视野输出≥19mm，且具备无限远光路。

3、具备明场，相差，DIC，荧光观察和数字摄影功能。

4、荧光光源：使用寿命不少于2000小时，具有电动控制光闸和电动光亮度调节功能。

5、聚光器：具有电动的成像模块切换转盘，聚光镜高数值孔径≥0.55，工作距离≥26mm；

6、电动物镜转换器：不少于六工位，每个工作位置均可插入微分干涉棱镜，手动物镜切换方式；内向式物镜转盘，有液体导流槽。

7、全自动DIC观察功能，无需调节任何棱镜插入。具有彩色可调节角度液晶触摸控制实现明场，暗场，相差，DIC全自动一键电动切换控制，无需调节显微镜

8、荧光零像素移位技术，在使用多激发光观察标本时，可以从硬件上防止图像漂移，以保证正确地叠加图像。并配置带UV,B, G荧光激发（紫外，绿，蓝）滤块，带孔径光阑及视场光阑。荧光滤块转换器为电动。

9、具有荧光陷阱技术。

10、物镜：一套物镜适用明场，暗场，相差，DIC功能。配置多功能半复消色差或以上级别物镜，目镜视野≥25MM。

5倍物镜，NA≥0.15，

10倍物镜，NA≥0.30，

20倍物镜，NA≥0.40，工作距离≥5.9mm，盖玻片厚度校正

40倍物镜，NA≥0.60工作距离≥1.0mm，盖玻片厚度校正

60-65倍物镜，NA≥1.0，工作距离≥0.1mm

11、具有液晶触摸彩色显示屏，可反控显微镜

12、电动载物台，带遥控器可实现X/Y/Z控制， Z轴调焦精度≤4nm

13、软件系统：可控制CCD采集高质量图像，可进行常规图像处理和形态学、光密度分析测量。可读取和分析处理图像。可调控细胞培养系统。具备测量、时间拍摄、数据分析报告等功能。具有图像（尤其适合荧光图像）采集、图像增强、图像处理和图像测量、图像分析的能力

1）文件处理：用户可自定义拍摄信息表，自动记录拍摄数据和实验信息；图像，通道和自定义区域之间的拷贝，粘贴；预设荧光染料数据库；具有多种标注功能（箭头、文字、各种形状等）；

2）图像处理：可对图像和通道的对比度，亮度，Gamma等进行调节；通道混合，通道Ratio，通道算术，通道抽取/合并，通道间相对位置矫正；Gray/RGB/HIS/Binary之间互相转换，位深转换；支持AF；具有卷积功能（去模糊）；

3）测量功能：计数、长度、面积、角度、圆、椭圆、半径、直径等测量。

4）间时拍照功能：设置间时拍照时间，拍照的总时间，具有间隔拍摄功能，跟踪图像间时变化状态；可使间隔时间为0，具备视频拍摄功能；

5）具备大图拼接功能、Z轴叠加、景深扩展（EDF）等功能

6）荧光多通道融合、明场与荧光多通道融合等功能。

7）正版图像分析软件。

8）可进行打印、PDF输出、报告生成器等功能

9）可进行多维图像拍摄、自动拍摄

14、数据处理系统：四核CPU，8G内存，24寸液晶显示器，1000G硬盘，DVD光驱，Windows7 操作系统。观察或拍摄的图像可以在投影机、计算机屏幕等设备上同时同步显示，并且通过分屏显示功能，实时观察的图像可以与已经拍摄的图像同时显示。

（二）显微镜低氧活细胞培养系统

1.具备气体混合装置，可以控制O2、CO2和温度等；另配置软件接口可实现在一个软件系统实现在线控制及采集图像。

2.可用于活细胞长期观察培养，可进行多种器皿，包括切片、Petri Dish、 6、12、24和96孔板的细胞培养，配相应适配器；温度最小精度0.01度；CO2等最小精度0.01vol%,；具备CO2和氮气输入口，可以精确控制CO2和氧气浓度。

3. CO2控制系统使用100% CO2。

（三）成像系统

1、同品牌专业科研级SCMOS摄像头；芯片尺寸不低于11 mm *7mm；

2、摄像头为单色。在520nm量子效率≥72%

3、明场及荧光1920*1216像素时速度≥128帧；

4、采用冷却式传感器，可实现达到0度制冷

5、曝光时间，连续可调节，动态范围至少达到 1：5000

详细配置：

1.全电动倒置荧光显微镜主机    1套

2.全彩色液晶触摸控制屏  1套

4.目镜  2支

5.电动分光出口  1套

6.侧出口棱镜 1套

7.Z轴高精度调焦系统  1套

8. 电动聚光镜 1套

9.相差环 1套

10.聚光镜顶镜 1套

11.电动DIC部件 1套

12.电动6位荧光滤片转盘  1个

13.紫外荧光激发滤光块  1个

14.蓝色荧光激发滤光块  1个

15.绿色荧光激发滤光块  1个

16.长寿命外置荧光光源，带控制器 1个

17.5X倍物镜 1个

18.10X倍物镜 1个

19.20X倍物镜 1个

20.40X倍物镜 1个

21.60-65X倍物镜 1个

22.高效能照明系统  1套

23.全电动高精度载物台   1套

24专业科研级SCMOS摄像头  1套

25.1倍SCMOS光学接口   1个

26.高级图像分析软件 1套

27.品牌电脑工作站 1套

28.显微镜活细胞培养系统（带CO2和O2独立控制）  1个

29.除湿机  1台

30.不间断电源  1套

31.防震台    1个

项目三：

- 示波器

技术参数：

1、带宽：100MHz；

2、具有全面升级能力：将来能通过升级选件在不改动硬件的情况下，带宽最高可升级到200M带宽，可以节省后期实验室配置升级建设成本。

3、模拟通道数：2通道。在不改变硬件的前提下能通过选件将示波器升级成 8通道逻辑数字通道示波器实现MSO功能。

4、采样率：2 GSa/s 单通道,1 GSa/s 双通道；

5、存储深度：>=100Kpts，采用MegaZoom Ⅳ代存储技术，保持高速响应。可选配分段存储器。

6、波形捕获率：>=50,000 次/秒 ；

7、为提供易观测性性，需要屏幕：>=8.5英寸 WVGA 屏；

8、内置20M函数信号发生器功能，具备BNC输出接口，可输出方波、三角波，正弦波，噪声等标准波形；

9、教学套件：内置常用的教学标准信号输出(要求2路输出)：方波、三角波，正弦波，噪声，调幅，调频，标准串行总线：CAN,I2C,RS232等；

10、为方便日程教学需求，示波器具备自动演示的功能，可以演示刷新率，毛刺捕捉功能，并配以屏幕显示中文说明；

示波器

技术参数：

1、带宽：1GHz (每个档位到达,可升级至1GHz)

2、最大实时采样率：5Gs/s

3、最大存储深度：4Mpts/通道

4、通道：4个模拟通道+16个数字通道

5、通道隔离度：大于等于100:1（全带宽）

6、屏幕：8.5英寸WVGA彩色屏；分辨率800*480

7、波形更新率>100万次每秒

8、支持图形触发能力

9、最小毛刺触发能力：小于2ns

10、垂直分辨率：8位, 最高至12位（高分辨率模式）

11、垂直量程：1mV/div至5V/div（1M欧）

12、偏置范围：±50 V(201mV/div 至 5V/div)

13、高级数学运算：高通，低通滤波器，数字总线模拟显示。

14、时基范围：2ns/div至50s/div

15、采集模式：普通，峰值检测，平均, 高分辨率模式。

16、标配分段存储。

17、支持频域及时域同步采集及分析。

18、选配单通道内置20MHZ任意波形发生器。

19、选配支持数字电压表。

20、中文/英文菜单，支持全中文在线帮助菜单。

21、热风枪：5套

21.1、输入电压：AC220V  50Hz/60Hz

21.2、整机消耗：700W

21.3、送风类型：涡流式风扇

21.4、休眠功能：有

21.5、温度范围：100℃～500℃

21.6、噪音：＜52dB(A)

21.7、校温范围：±40℃

21.8、工作环境温度：0℃～40℃

21.9、最大气流量：120L/min

21.10、风量档位：A25-A99

21.11、每套配置：主机1台、手柄1个、烙铁座1个、电源线1条、喷嘴3个、说明书1本、清洁棉1份。

22、焊台：5套

22.1、输入电压：AC220V  50Hz/60Hz

22.2、设置方式：按键调节、快捷存取。

22.3、整机功率：60W

22.4、校温方式：数字式

22.5、发热芯电压：26VAC

22.6、发热芯：60W两芯陶瓷发热芯

22.7、温度范围：150℃～450℃

22.8、焊咀对地阻抗：＜2Ω

22.9、校温范围：±50℃

22.10、焊咀对地电压：＜2mV

22.11、温度稳定度：±20℃（静止空气，没有负载）

22.12、每套配置：主机1台、手柄1支、焰铁座1个、电源线1条、说明书1本、清洁棉1份。

生命体征模拟器

技术参数：

1、多合一，集多种生命体征模拟于一体：心电（含胎儿心电）、呼吸、血氧含量、无创血压、有创血压、体温以及Masimo彩虹技术。多种生命体征同时模拟。

2、便携：所有附件与主机一起能够存放在一个便携包内，重量< 1.9KG。采用智能锂电池供电，电池可拆卸独立充电，工作时间10小时以上。

3、带有中文操作界面的多语言界面，彩色LCD大屏幕，背光可调，字体大而清晰，菜单显示一目了然，设有功能按键、菜单按键和导航按键，操作方便。

4、预定义多种病人状态：正常、高血压、低血压、、心动过速、心动过缓、心脏病发作、心律停止等，用户也可自定义各类病人状态，在检测过程中可直接调用已保存的病人状态。

5、单机可实现自动化检测，用户也可以自定义检测序列。

6、配合计算机软件可以实现计算机自动控制检测流程，自动测试软件必须含有必要的文字和图形操作提示。

7、接口：连接计算机进行数据通讯和自动化控制；连接条形码扫描器和键盘，可直接连接打印机；示波器接口，High level 心电图输出；区别于蓝牙的无线连接功能，抗蓝牙干扰。

8、制造工厂通过ISO13485:2003医疗器械质量管理体系认证，和ISO9001:2000质量体系认证。

9、在国内直接设立售后服务机构，服务机构具有ISO/IEC 17025:2005检测和校准实验室能力认证，并通过ISO9000的认证。

10、心电模拟性能：

10.1、12导联图形输出，10个通用心电图导联线接线柱，不需要任何转接适配器，并采用颜色标记AAMI与IEC标准连接方法；

10.2、心率设置范围：10bpm~360bpm，以1bpm递增，精度为设置的1%；

10.3、幅值：0.05mV~0.5mV（以0.05mV递增），0.5mV~5mV（以0.25mV递增），精度为设置的2%+0.05mV；

10.4、ST段抬高：仅成人模式：-0.8 mV 到 +0.8 mV（以 0.1 mV 递增）。其他增量：+ 0.05 mV 与 -0.05 mV

10.5、50多种心律失常波形：包括了PVC 病灶、室上心律不齐、房性心动过速、早搏心律不齐、室性心律不齐、频繁的多源性 PVC、二联脉、三联脉、多个 PVC（一次进行 2、5 或 11 个 PVC）；室颤（粗或细）以及心律停止、传导缺陷等，每类波形还可进行更细致设定。

10.6、在模拟器屏幕可显示设定的波形，实际检测时，可用来与被检测设备对比。

10.7、性能波形：可模拟方波、三角波、正弦波及脉冲波四种类型，幅值：0.05 mV 到 0.5 mV（以 0.05 mV 递增），0.5 mV 到 5 mV（以 0.25 mV 递增）；脉冲波：30 BPM、60 BPM，脉冲宽度为60毫秒；方波：0.125 Hz、2 Hz、2.5 Hz；三角波：0.125 Hz、2 Hz、2.5 Hz；正弦波：0.05 Hz、0.5 Hz、1 Hz、2 Hz、5 Hz、10 Hz、25 Hz、30 Hz、 40 Hz、50 Hz、60 Hz、100 Hz 与 150 Hz等。

10.8、R 波检测：波形为三角波脉冲，速率包括30 BPM、60 BPM、80 BPM、 120 BPM、200 BPM 与 250 BPM，宽度从8 毫秒到 20 毫秒（以 2 毫秒递增），及 20 毫秒到 200 毫秒（以 10 毫秒递增），宽度精度为± (设置的 1 %+ 1 毫秒)

10.9、QRS 检测：速率为30 BPM、60 BPM、80 BPM、 120 BPM、200 BPM 与 250 BPM，宽度从8 毫秒到 20 毫秒（以 2 毫秒递增），及 20 毫秒到 200 毫秒（以 10 毫秒递增），宽度精度± (设置的 1% + 1 毫秒)，波上坡为0.875 幅值，0.4375 x 宽度，R 波下坡为全幅值，0.5 x 宽度，S 波上坡为0.125 幅值，0.0625 x 宽度。

11、无创血压测试性能：

11.1、血压计（压力计）：范围：10 毫米汞柱到 400 毫米汞柱，精度± (0.5 % 读数 + 0.5 毫米汞柱)。

11.2、无创血压模拟：动态模拟（收缩/舒张压），收缩与舒张压均可变，以 1 毫米汞柱为单位变化。

11.3、可重复性：±2毫米汞柱之内（独立于受测设备在最大脉冲振幅时）

11.4、泄漏测试：泄漏率：0 毫米汞柱/分钟到 200 毫米汞柱/分钟

11.5、释压测试范围：100到400毫米汞柱

12、血氧含量模拟性能：

12.1、范围：30 % 到 100 %，分辨率：1 %；精度：使用制造商的R曲线时，±1%+指定的UUT精度；

12.2、脉率设置范围：30~300BPM，步进为1BPM；手指模拟：深色、胖手指、中等手指、浅色、瘦手指、新生儿脚趾等；灌注指数设定：0~20%，步进0.01%；

12.3、伪差及干扰设定：

12.4、出厂预设含血氧仪制造商Nellcor、Masimo、Ninin和Nihon Kohden授权曲线等8种厂商R曲线，用户可自定义R曲线；

13、其他模拟参数：

13.1、呼吸模拟：速率范围：0（关），10 BPM 到 150 BPM，以 1 BPM 递增；

13.2、两个通道的有创压力模拟：-10mmHg~+300mmHg，步进1mmHg；

13.3、体温模拟：30℃~42℃，步进0.5℃；

13.4、心输出量：热稀释法，注射温度0℃、24℃；输出量：2.5L、5L、10L。

13.5、胎儿心率模拟：胎儿心率60~240BPM，步进1BPM，以及随宫内压变化的胎儿心率模拟；

13.6、Masimo彩虹技术模拟：用于模拟Masimo多波长测量技术。

心脑电图机检定仪

技术参数：

1、使用环境：环境温度：（20±5)℃；相对湿度：小80%；供电电源：220（1±10％）V，50（1±5％）Hz

2、平衡衰减器：

2.1、衰减比：1/1000；

2.2、衰减比最大允许误差:±0.3%。

3、方波信号：

3.1、幅度范围（峰峰值）：8.00μV ～30.0V

3.2、幅度最大允许误差（峰峰值）：80.0μV～30.0V ±0.5%（心脑电图检定使用范围）

50.0μV～80.0μV ±1%；

8.00μV ～50.0μV ±5%

3.3、周期范围：2ｍｓ～50ｓ

3.4、周期最大允许误差：±（0.03%信号周期＋2μｓ）

4、正弦信号：

4.1、幅度范围（峰峰值）：8.00μV～30.0V

4.2、幅度最大允许误差（峰峰值）：（频率在20mHz～200Hz内）

80.0μV～30.0V ±0.5%（心脑电图检定使用范围）

50.0μV～80.0μV ±1%；

8.00μV～50.0μV ±5%

4.3、频率范围：20mHz～1000Hz

4.4、周期最大允许误差：±（0.03%信号周期＋2μｓ）

4.5、失真度：500Hz以下＜1%；

500Hz以上＜2%

5、三角波 :

5.1、周期范围：2ms～50s

5.2、周期最大允许误差：±（0.1%信号周期＋2μs）

6、标准心率信号：

6.1、心率范围：(10.0～500)次／分钟；

6.2、心率最大允许误差：±（0.1%信号周期）

6.3、幅度范围 : （峰峰值）(正负极性)： 4.00μV～15.0V

6.4、幅度最大允许误差:（峰峰值）： 40.0μV～15.0V ±1％

25.0μV～40.0μV ±2％；

4.00μV～25.0μV ±5%

7、极化电压:

7.1、直流 :±300mV

7.2、电压最大允许误差: ±1%

8、微分信号:

8.1、周期:1s

8.2、周期最大允许误差:±0.1%

9、ECG仿真信号: (数字心电图机检定用)

9.1、幅度范围（峰峰值）:8.00μV～30.00V

9.2、幅度最大允许误差:80.0μV～30.00V ±0.5%；

50.00μV～80.0μV ±1% ；

8.00μV～50.0μV ±5%

9.3、周期：1333.3ms；

9.4、周期最大允许误差: ±0.1%

9.5、各幅度测量点最大比例偏差 : ±0.3% ；

9.6、各时间测量点最大比例偏差 : ±0.1%

10、6种HR仿真型信号(数字心电图机检定用)：30、60、120、240、300次/分

10.1、心律最大允许误差: ±0.1%

10.2、 幅度范围（峰峰值）:8.00μV～30.00V

10.3、幅度最大允许误差:80.0μV～30.00V ±0.5%；

50.00μV～80.0μV ±1% ；

8.00μV～50.0μV ±5%

11、模拟窦性心率信号（用于心脏除颤器等校准、测试）：60次/分

11.1、心律最大允许误差: ±0.1%

11.2、幅度范围（峰峰值）:8.00μV～30.00V

11.3、幅度最大允许误差:80.0μV～30.00V ±0.5%；

50.00μV～80.0μV ±1% ；

8.00μV～50.0μV ±5%

12、起搏脉冲检测信号（用于动态心电图机检定）： 脉冲信号

12.1、重复周期：100次/min

12.2、最大允许误差：±0.1%；

12.3、脉冲宽度：0.1ms、1ms、2ms,

12.4、最大允许误差：±1%；

12.5、脉冲上升沿:<20us；

12.6、幅度范围 : （峰峰值）： 4.00μV～15.0V

12.7、幅度最大允许误差:（峰峰值）： 40.0μV～15.0V ±1％

25.0μV～40.0μV ±2％；

4.00μV～25.0μV ±5%

12.8、叠加正弦信号（峰峰值）幅度： 2mV

12.9、最大允许误差：±1%

12.10、频率：10Hz

12.11、最大允许误差±1%

13、共模抑制比检定装置（用于心电图机、心电监护仪、动态心电图机等检定）：10V共模电压表

13.1、输入阻抗：＞300MΩ

13.2、有效值电压测量范围：9V～11V

13.3、最大允许误差：±5%

13.4、共模信号源：输出等效电容200pF（调整可调电容使共模电压表指示10V时）

13.5、最大允许误差：±20pF

高稳定性信号发生器

技术参数：

1、最大频率：120MHz   通道数：2

2、谐波失真低 5 倍的正弦波，可生成更纯净的信号。

3、高达 100 MHz 且抖动为 1 ps 的脉冲，可提供更精确的计时。

4、Trueform 任意波形和排序能力可以更精确地显示用户定义的信号。

5、1 GSa/s 采样率可提供时间分辨率更高的任意波形。

6、14 位分辨率和 1 mVpp 至 10 Vpp 幅度可提供更高的幅度精度。

7、4 MSa/通道标准配置波形存储器和 64 MSa/通道可选配置存储器，可以存储您的最长波形。

8、USB、LAN（LXI-Core）、GPIB 可选接口使仪器轻松快捷地连接到 PC 或网络。

中医四诊仪

技术参数：

1、设备主机采用一体集成化便携式设计，组合拆分使用灵活。

2、在采集寸口扰动脉压力脉搏波形同时，可同时显示标准II导监护式心电图、指端光电容积脉搏波供参考。

3、具备舌诊图像便携式采集功能。

4、具备基于皇帝内经理五音理论的闻诊（音诊）功能。

5、具备人机交互结合望诊（舌诊）、闻诊（音诊）、问诊和切诊（脉诊）的辩证处方（辅助诊断）结果功能。

6、脉诊装置含脉诊信息采集部分、光电血氧脉波采集部分、心电图采集部分。并能分析给出脉博波传导速度。

7、软件系统具备脉诊采集分析模块、舌诊采集分析模块、闻诊采集分析模块、四诊合参辩证分析模块组成。

8、脉诊装置压力传感器采用高精度压力传感，误差范围±5%；灵敏度：≤0.024mv/v/，脉诊可重复独立打印分析。

9、软件具有新建受测者的档案，填写姓名、性别、年龄、日期、病例号、诊脉部位、血管长度的功能。

10、脉诊采集分析模块具备实时显示脉动信息采集波形，对脉搏波进行分析；提供脉诊“位、数、形、势”属性诊断的参考结论，包含脉位，脉率，脉律，力度，流利度，紧张度，脉搏波传导速度等项指标； 脉诊模块可单独生成脉诊图文报告单，并可将每个独立分析的脉诊信息导入指定的EXCEL文件中进行统计分析；

11、舌诊采集分析模块具备实时显示所采集舌图；提供典型舌图库，便于与所获取的舌图进行对照；提供舌质、苔色、苔质、润泽、点刺、裂纹、胖大、动态、瘀斑等舌诊属性性能。

12、闻诊采集分析模块具备采集并保存受测者朗读的的声音；提供五行体质分类结果分析功能。

13、四诊合参辩证分析模块用户可修正脉诊与舌诊属性的结果并进行确认； 通过人机对话确定问诊、闻诊以及补充的望诊以及切诊的信息，提供自动辩证的结果；显示病历摘要，给出辅助诊断结果以及参考治疗方药建议的功能。

14、四诊合参辩证分析完成后，生成四诊合参辩证分析一体图文报告单。

15、中医体质辨识系统主要功能：

15.1、网络版设计，支持内部局域网多台医生工作站机同时使用，客户机无需安装任何软件，同时在线使用；

15.2、系统的登陆使用保密功能(有登陆用户名和密码功能)，可设置多个用户名、密码，支持多个用户同时登录操作；

15.3、系统具有完善详尽的客户档案储存功能，保存客户的基本信息和其他健康信息，随时调取查阅；

15.4、系统除有对一般人群的体质辨识功能外，特别专门针对65岁及以上的老年人设定了专有问卷，可根椐“老年人中医药健康管理服务规范”生成33道题问卷，并根椐标准判定结果提供相应的中医养生指导报告；

15.5、针对0-36个月儿童，提供儿童中医药健康指导服务，传授摩腹和捏脊方法及穴位按摩等保健知识；

15.6、针对各个类型体质的人，有内容丰富的指导方案，针对不同的个人体质，可以进行养生、药膳、运动和生活起居等的针对性指导；

15.7、系统开发基于安全的SQL Server软件数据库，支持姓名、报告编号等各种查询方式，具有数据统计功能，提供直观的图表(根据需求有：年龄统计、测试时间统计、性别统计、体质类型统计等)；

15.8、系统提供全面的养生指导——四季养生，对不同体质的人在一年四季的各个时段进行科学的养生指导服务；

15.9、系统附有全身经穴穴位图，便于人群根据自身身体状况进行自我保健及相关穴位按摩；

15.10、系统中附有中药介绍，包括常用中药材、中药性能、中药配伍、中药分类、中药服用禁忌及中药煎煮注意事项等；

15.11、针对高血压、高血脂、冠心病、糖尿病、脑血栓等长慢性疾病类人群，有专门的调理意见；

15.12、可生成一体化养生调理报告单，打印或电子邮件发送均可。

四合一综合安规仪

技术参数：

1、交流耐压：

1.1、输出电压范围：0.100kV~ 5.000kV

1.2、输出电压分辨率：2V/step

1.3、输出电压精确度：±(1%设置值+5V) [空载]

1.4、最大额定负载：500 VA (5kV/100mA)

1.5、最大额定电流：100mA

0.001 mA～10 mA（0.1kV≤V≤0.5kV）

0.001 mA～100 mA (0.5kV<V≤5kV)

1.6、输出电压波形：正弦波

1.7、输出电压频率：50 Hz / 60 Hz 可选择

1.8、电压变动率：±(1%读值+5V) [最大额定负载→空载]

1.9、电压表准确度：±(1%读值+ 5V)

1.10、电流测量范围(截断电流)：0.001mA~100.0mA

1.11、电流分辨率：1uA

0.001 mA(0.001mA~1.100mA)

0.01mA(01.11mA~11.00mA)

0.1mA(011.1~100mA)

1.13、电流测量准确度：±(1.5%读值+ 30位数)当HI SET<1.11mA

±(1.5%读值+ 3位数)当HI SET≧1.11mA

1.14、上/下限判定功能：Yes

1.15、ARC侦测：Yes

1.16、扫描功能：Yes

1.17、上升时间(RAMP)控制功能：Yes

1.18、上升时间(RAMP)：0.1s~999.9s

1.19、测试时间(TIMER)：OFF,0.5s~999.9s

1.20、GND：ON/OFF

2、直流耐压：

2.1、输出电压范围：0.100kV~ 6.000kV

2.2、输出电压分辨率：2V/step

2.3、输出电压精确度：±(1%设置值+5V) [空载]

2.4、最大额定负载：100W (5kV/20mA)

2.5、最大额定电流：20mA

0.001 mA～2 mA（0.1kV≤V≤0.5kV）

0.001 mA～20 mA (0.5kV<V≤6kV)

2.6、电压变动率：±(1%读值+5V) [最大额定负载→空载]

2.7、电压表准确度：±(1%读值+5V)

2.8、电流测量范围：0.001mA~20.0mA

2.9、电流分辨率：1uA

0.001 mA(0.001mA~1.100mA)

0.01mA(01.11mA~11.00mA)

0.1mA(011.1~20mA)

2.10、电流测量准确度：±(1.5%读值+30位数)当HI SET<1.11mA

±(1.5%读值+3位数)当HI SET≧1.11mA

2.11、上/下限判定功能：Yes

2.12、ARC侦测：Yes

2.13、扫描功能：Yes

2.14、上升时间(RAMP)控制功能：Yes

2.15、上升时间(RAMP)：0.1s~999.9s

2.16、测试时间(TIMER)：OFF,0.5s~999.9s

2.17、GND：ON/OFF

3、绝缘电阻：

3.1、输出电压范围：50V～1000V

3.2、输出电压分辨率：50V/step

3.3、输出电压精确度：±(1%设置值+5V) [空载]

3.4、电阻测量范围：1MΩ~ 50.00GΩ

3.5、测试电压： 50V≦V ≦450V

0.001~0.050GΩ：±(5%读值+1位数)

0.051~2.000GΩ：±(10%读值+1位数)

500V≦ V ≦1000V

0.001~0.500GΩ：±(5%读值+1位数)

0.501~9.999GΩ：±(10%读值+1位数)

10.00~50.00GΩ：±(15%读值+1位数)

3.6、输出阻抗：600kΩ

3.7、上/下限判定功能：Yes

3.8、扫描功能：Yes

3.9、上升时间(RAMP)控制功能：Yes

3.10、上升时间(RAMP)：0.1s~999.9s

3.11、测试时间(TIMER)：1s~999.9s

3.12、GND：OFF

4、接地阻抗：

4.1、输出电流范围：03.00A～32.00A

4.2、输出电流精确度：3A≦I≦8A:±(1%读值+ 0.2A)

8A<I≦32A:±(1%读值+ 0.05A)

4.3、输出电流分辨率：0.01A

4.4、测试电压频率：50 Hz / 60 Hz可选择

4.5、电阻测量范围：10.0mΩ~ 650.0mΩ

4.6、电阻测量分辨率：0.1mΩ

4.7、电阻测量精确度：±(1%读值+2mΩ)

4.8、测试电压：最大6Vac（开路电压）

4.9、扫描功能：Yes

4.10、上/下限判定功能：Yes

4.11、测试时间(TIMER)：0.5s~999.9s

4.12、GND：OFF

直流电源

技术参数：

1、输入电压：交流 220 V±10%，50/60 Hz

2、输入功率：约 350 VA

3、输出额定电压： CH1: 30 V; CH2: 30 V; CH3: 2.5/3.3/5 V

4、输出最大电压：32 V

5、输出额定电流：CH1/CH2/CH3: 3 A

6、输出最大电流：3.2 A

7、过压保护： 0～32 V

8、过流保护：0～3.2 A

9、电源调节率（恒压）：额定值0.01% + 3 mV

10、电源调节率（恒流）：额定值0.2% + 3 mA

11、负载调节率（恒压）：额定值0.01% + 3 mV

12、负载调节率（恒流）：额定值0.2% + 3 mA

13、电压纹波（恒压）：1 mVrms

14、电流纹波（恒流）：3 mArms

15、温度系数：300 ppm/℃

16、显示分辨率（电压）：10 mV

17、显示分辨率（电流）：1 mA

18、编程分辨率（电压）：10 mV

19、编程分辨率（电流）：1 mA

20、编程准确度（电压）：(设定值0.03% + 20 mV)(0～32V)

21、编程准确度（电流）：(设定值0.3% + 5 mA)(0～3.2A)

22、编程准确度（OVP）：(设定值0.03% + 20 mV)(0～32V)

23、编程准确度（OCP）：(设定值0.5% + 10 mA)(0～3.2A)

24、读出准确度（电压）：(读值0.03% + 20 mV)(0～32V)

25、读出准确度（电流）：(读值0.3% + 8 mA)(0～3.2A)

26、并联模式跟踪精度：0.5% + 50 mV

27、并联模式输出规格：0-30 V、0-6 A

28、并联模式电源调节率：0.01% + 3 mV

29、并联模式负载调节率：0.01% + 5 mV

30、串联模式输出规格：0-60 V、0-3 A

31、串联模式电源调节率：0.01% + 5 mV

32、串联模式负载调节率：300 mV

33、CH3电源调节率：5 mV

34、CH3负载调节率：15 mV

35、CH3纹波：1 mVrms(恒压)

36、编程接口：选配USB或RS232接口

37、指令处理时间：＜ 100 ms

38、存储及调出组数：6组电压、电流值(包括一组关机前状态存储)

可编程高压直流电源

技术参数：

1、6.5 位 1 通道电源具有宽广的双极电压/电流输出（100 nV - 210 V / 10 fA - 10.5 A，31.8W）

2、配有外滤波器时提供最出色的噪声性能（10 µVrms，1nVrms/√Hz）

3、精确的任意波形生成能力，并且支持多种内置运算功能和用户定义的波形（1 mHz - 10 kHz）

4、最大输出电压：±210V

5、最大输出电流：±3.03A

6、最大功率：31.8W

7、输出极性：双极性

数字万用表

技术参数：

1、工作温度：-10°C 至 +50°C

2、储存温度：-30°C 至 +60°C

3、湿度（无冷凝）：0% - 90% (0°C - 35°C)

0% - 70% (35°C -50°C)

4、过电压类别：EN 61010-1，1000 V CAT III.

EN 61010-1，600 V CAT IV.

5、机构认证： UL、CSA、TÜV

6、电池寿命 碱性电池:   ~200小时，典型值，无背光

7、直流电压：准确度：± (0.09%+2个字)

最大分辨率：0.1 mV

最大：1000 V

8、交流电压：准确度：± (1.0%+3个字)

最大分辨率：0.1 mV

最大：1000 V
9、直流电流：准确度：± (1.0%+3个字)

最大分辨率  ：0.01 mA

最大：10 A

10、交流电流：准确度：± (1.5%+3个字)

最大分辨率 ：0.01 mA

最大：10 A

11、电阻：准确度：± (0.9%+1个字)

最大分辨率 ：0.1 Ω

最大 ：50 MΩ

12、电容：准确度：± (1.2%+2个字)

最大分辨率 ：1 nF

最大 ：10,000 µF

13、频率：准确度：± (0.1%+1个字)

最大分辨率 ：0.01 Hz

最大 ：100 kHz

14、温度：准确度：± (1.0%+10个字)

最大分辨率 ：0.1°C

量程 ：-40°C/400°C

腕式脉搏血氧仪

技术参数：

1、血氧饱和度显示范围：0-100%SpO2

2、脉搏率显示范围：18-321次/分钟

3、显示：数字显示、脉博显示、3位数字显示、脉博柱状图。

4、精确度：

4.1、血氧饱和度（%SpO2±1Arms）:70-100% SpO2

4.2、无体动状态：±2个数字

4.3、体动状态：±3个数字

4.4、低灌注状态：±2个数字

5、温度：

5.1、操作：-5℃至40℃

5.2、存储及运输：-40℃至70℃

6、湿度：

6.1、操作：10%-95%无冷凝

6.2、存储及运输：10%-95%无冷凝

7、操作海拔：最高12,192米

8、大气压：最高4个大气压

9、电源要求：两个AAA（1.5V）碱性电池

10、电池寿命：

10.1、非蓝牙操作：大于48小时

10.2、蓝牙操作：大于24小时

11、存储：9个月

12、记忆：

12.1、类型：非挥发性的

12.2、容量：每4秒采样达1080小时

每2秒采样达540小时

每1秒采样达270小时

13、保护类别：内置电源供电

14、电击防护等级：应用部件BF类

15、操作模式：连续

16、配置：主机1台、软件包及信号传输电缆1套、数据工作站1台、打印机1台。

便携式心电图机

技术参数：

1、运行环境：+10℃～45℃

2、相对湿度：10%～95%

3、供电电压：DC 3.7V

4、可充电锂电池容量：1950mAh

5、电池供电工作时长：快速采集不小于8个小时

动态监护不小于24个小时

6、显示屏：4.3寸彩色液晶屏（带触摸）（480*272）

7、采样率：1000HZ

8、A/D转换：24位

9、采集模式：12道同步

10、心率范围：25bmp～300bmp

11、计算精度：1 bmp

12、频率响应：0.67 Hz～40 Hz

13、输入阻抗：≥50MΩ

14、道间干扰：≤0.2mV

15、定标电压：1mV±0.05%

16、耐极化电压：iA600mV

17、系统噪声：≥10uV

18、输入电压范围：≤±6 mV

19、共模抑制比：≥120 dB

20、患者漏电流：≤0.01mA(AC)/≤0.01mV(DC)

体质分析仪

技术参数：

1、测量项目：人体脂肪含量、体重、人体水分含量、身高体重指数（BMI）、基础代谢量、人体各部位脂肪含量的分布、人体各部位肌肉含量的分布、判定人体的肥胖程度；判定人体基础代谢量的高低；内脏脂肪等级；推定骨量；细胞外液；细胞内液；细胞外液比；体型判定。

2、阻抗测量

2.1、测量系统：多频 8―电极

2.2、测量频率：5 kHz / 50 kHz / 250 kHz

2.3、测量电流≤90µ A

2.4、电极材料：脚 ：不锈钢 / 把手：电镀材料

2.5、测量部位：全身 / 右臂 / 左臂 / 右腿 / 左腿

2.6、测量范围：75.0~1, 500.00Ω(0.1Ω单位)

2.7、初次校正测量数度：±2%

3、体重测量

3.1、测量系统：电阻应变式

3.2、最大能力（最大体重）：270kg  (包括衣物重量)

3.3、型号授权号及精确等级：T7063  CLASS Ⅲ

3.4、最小刻度（最小显示值）：0~200kg: 0.05kg: 200~270kg: 0.1kg

3.5、初次校正测量精度：±0.2kg

4、可测年龄：标准5－99岁；运动员18-99岁

5、测量体形分类：1、普通人（男性／女性）；

2、运动员（男性／女性）；

6、肥胖界定标准：

6.1、男性分三个年龄段（18-39岁、40-59岁、59岁以上）四级肥胖程度界定（脂肪含量过低、健康、脂肪含量过高、肥胖）；

6.2、女性分三个年龄段（18-39岁、40-59岁、59岁以上）四级肥胖程度界定（脂肪含量过低、健康、脂肪含量过高、肥胖）；

7、体脂肪率：1.0%-75.0%（最小单位0.1%）

8、内脏脂肪等级：1~59

9、骨量：0.05kg 单位

10、体内水分：5.00~200.00kg （0.05kg 单位）

11、儿童肥胖指数：体重（kg）/ 身高立方（cm）3×107 （17岁或以下年龄）

12、具有成人和儿童测量模式；

13、配置：

13.1、身体成分分析仪主机一台；

13.2、体脂肪中文管理软件一套；

工控机

技术参数：

1、系统内核：

1.1、处理器：Intel® Core i7-620LE 2.0 GHz CPU

1.2、芯片组：Intel® QM57

1.3、显示：

1.3.1、配备DVI-I接头，支持VGA+DVI显示

1.3.2、模拟CRT显示器，支持QXGA (2048 x 1536) 分辨率

1.3.3、DVI-I 1.0 (DVI + VGA)（带外部电缆，用于将DVI-I接头连接至DVI-D和VGA设备）

1.3.4、可选的48位LVDS（通过内部接口实现）

2、I/O接口

2.1、扩展槽：1个PCIe x4插槽+1个PCI插槽

2.2、以太网：2个GbE端口（2个Intel® 82574L）

2.3、串口：2个可软件编程的RS-232/422/485 (COM1 & COM2)

2个RS-232 (COM3 & COM4)

2.4、USB：4个USB 2.0端口（外部），1个USB 2.0端口（位于机箱内部）

2.5、音频：1个麦克风输入和1个音频输出端口

2.6、键盘/鼠标：1个PS/2键盘和1个PS/2鼠标

2.7、数字输入输出：16通道隔离数字输入+16通道隔离数字输出

2.8、看门狗：支持1个看门狗定时器

3、电源:

3.1、直流输入：AT/ATX，内置9-32 VDC宽范围直流电源输入

带锁扣的3芯可插拔接头（GND，V-，V+）

3.2、交流输入：可选的100W外部AC-DC适配器，用于交流输入

4、存储设备：

4.1、SATA 硬盘：板载SATA端口，用于安装2.5” HDD/SSD硬盘 支持SATA RAID 0，1

4.2、CompactFlash：1个外置II型CF卡插槽

1个内置II型CF卡插槽

4.3、eSATA：1个eSATA接口连接器，用于外部存储扩展

5、机械指标：

5.1、可选的风扇模块：可选的热插拔风扇模块，用于PCI/PCIe插卡的散热

5.2、尺寸：130 mm（宽）x 225 mm（深）x 183 mm（高）

5.3、安装：壁挂式安装套件

6、环境指标：

6.1、工作温度：标准温度：0°C至+50°C 扩展温度: -10°C至+60°C (使用工业级SSD)

6.2、存储温度：-40°C至+85°C（不含HDD/SDD/CF）

6.3、湿度：+40°C时为~95%（非凝露）

6.4、振动：工作状态：5 Grms，5-500 Hz，3轴（带CF或SSD）

工作状态：0.5 Grms，5-500 Hz，3轴（带HDD）

6.5、冲击：工作状态：50 G，半正弦，持续11毫秒（带CF或SSD）

6.6、电磁兼容标准(EMC)：CE和FCC A类标准

7、配置：

7.1、CPU:I7-620LE  2.0G

7.2、RAM:2G

7.3、IO:2个RJ-45,4个USB,2个RS-232,2个RS-232/422/485,1个PCI+1个PCIe*4

7.4、硬盘：1T

多组分动态配气系统标准气体配置系统

技术参数：

1、常规稀释倍数为：3000:1，四路MFC流量控制；

2、流量范围、组分多少、稀释倍数等可根据用户要求随便设置及装配。

3、流量重复性： ≤±0.5%

4、流量线性误差：≤±0.3%

5、配气不确定度：±1%

6、预热时间：30min

7、自动调零：预热结束后自动调整MFC的零点，或从预热调零页面重复调零。

8、仪器电源：220VAC

9、使用环境：5℃～45℃

细胞分析仪

技术参数：

1、检测原理：微电极，电阻抗

2、检测方式：实时连续的细胞检测

3、标记方式：无需标记物，细胞无损伤

4、检测环境：仪器可以长期放在二氧化碳培养箱内

5、细胞增殖实验：实时无标记检测细胞检测细胞长时程增殖过程，包括对细胞进行基因沉默/过表达后，细胞增殖的变化过程

6、细胞毒实验：实时无标记检测各种来源测试物的细胞毒性作用，例如小分子/多肽/蛋白/多糖成分；环境污染物；生物材料；病毒/微生物；甚至辐射等射线引起的细胞毒性作用。

7、细胞共培养实验：可以实时无标记考察小孔内细胞的分泌物对增殖孔内细胞的影响，包括细胞的增殖能力变化，细胞形态变化等

8、无标记细胞免疫测定：基于悬浮细胞在测定板上不产生信号的原理，可以快速非标记测定ADCC/DC-CIK/CTL/CAR-T多种细胞免疫（细胞治疗）实验

9、重复性：99.2%

10、检测通量：同时检测1×16个样本

11、检测周期：秒～天/周

12、检测过程：全自动无需人员值守

13、数据处理：可以对任一检验时间点的数据进行分析

14、实验结果实时保存，并支持结果续接功能

15、数据导出：任意导出图表和Excel数据

16、分析平台：

16 .1、处理器：A8X

16.2、操作系统：ios 8

16.3、存储容量：16GB

17、检测板：

17.1、尺寸: 4.0 cm × 8.7cm × 1.96 cm (W × D × H) (含盖子)

17.2、孔间距: 孔中心距为 9 mm, 符合ANSI/SBS 4-2004标准

17.3、孔容积: 270 μL ± 10 μL

17.4、孔底直径: 5.0 mm ± 0.075 mm

17.5、信号接口: 与RTCA DP Analyzer压针接触

17.6、传感器阻抗: PBS溶液, 10 kHz测试条件下17 Ω ± 5 Ω

17.7、材料: 生物相容表面紫外灭菌。

17.8、环境: 温度:+15 ℃ ~ +40 ℃; 相对湿度: ≤98%, 无冷凝

网络分析仪

技术参数：

1、频率范围：100KHz至1.5GHz

2、测试端口数：2端口

3、分辨率： 1mHz

4、信号源稳定度：±7 ppm (5 至 40 °C)

5、连续波精度：±7 ppm ±1 mHz

6、测试端口输出功率电平精度：

±0.8 dB (0 dBm, 50 MHz 绝对值)

±1.5 dB (100 kHz 至 300 kHz, 0 dBm,50 MHz 相对值)

±1.0 dB (300 kHz 至 1.5 GHz, 0 dBm,50 MHz 相对值)

7、测试端口输出功率电平范围及扫描范围: –45 dBm 至 5 dBm (100 kHz 至 300 kHz)

–45 dBm 至 10 dBm (300 kHz 至 1.5 GHz)

8、测试端口输出功率电平分辨率:0.05 dB

9、测试端口输入 (本底噪声):

3 kHz 带宽:

–70 dBm (100 至 300 kHz)

–80 dBm (300 kHz 至 1 MHz)

–85 dBm (1 MHz 至 1.5 GHz)

10 Hz 带宽:

–95 dBm (100 至 300 kHz)

–105 dBm (300 kHz 至 1 MHz)

–110 dBm (1 MHz 至 1.5 GHz)

10、测试端口输入 (轨迹噪声)：

信号源功率电平 = +10 dBm ：

15 mdB rms

(100 至 300 kHz)

8 mdB rms

(300 kHz 至 1 MHz)

5 mdB rms

(1 MHz 至 1.5 GHz)

3 kHz 带宽

11、轨迹噪声相位：

信号源功率电平 = +10 dBm：

0.09° rms

(100 至 300 kHz)

0.05° rms

(300 kHz 至 1 MHz)

0.03° rms

(1 MHz 至 1.5 GHz)

3 kHz 带宽

12、测试端口输入 (稳定度)：

幅度稳定度：100 kHz 至 300 kHz 0.05 dB/°C

300 kHz 至 3 MHz 0.02 dB/°C

3 MHz 至 1.5 GHz 0.01 dB/°C

相位稳定度：100 kHz 至 300 kHz 0.5°/°C

300 kHz 至 3 MHz 0.2°/°C

3 MHz 至 1.5 GHz 0.1°/°C

13、阻抗测试项目：IZI, θz , IYI, θy, Cp, Cs, Lp, Ls, Rp, Rs, D, Q, R, X, G, B

14、系统动态范围：

100 至 300 kHz, 3 kHz 中频带宽   75 dB

300 kHz 至 1 MHz, 3 kHz 中频带宽  90 dB

1 MHz 至 3 GHz, 3 kHz 中频带宽   95 dB

100 至 300 kHz, 10 Hz 中频带宽   100 dB

300 kHz 至 1 MHz, 10 Hz 中频带宽  115 dB

1 MHz 至 1.5 GHz, 10 kHz 中频带宽  120 dB （SPD 130 dB）

15、显示系统：10.4 英寸 TFT 彩色 LCD，XGA (1024 x 768)

16、显示窗口数：每个测量通道拥有一个显示窗口。屏幕上最多可显示 4 个窗口(通道)

17、轨迹数：每个通道具有 4 条数据轨迹和 4 条存储器轨迹

18、数据游标：每条轨迹具有 10 个独立的游标。基准游标适用于游标操作。史密斯圆图格式包括 5 种游标格式: 线性幅度/相位、对数幅度/相位、实数/虚数、R + jX 和 G + jB。极性圆图格式包括 3 种游标格式: 线性幅度/相位、对数幅度/相位和实数/虚数。

中医四诊仪

技术参数：

1、舌面数据采集装置内部应具有封闭性的拍摄环境：内部应有通风装置，内部所形成的气流，流量优选于0.005m³/min-0.2m³/min范围之内。

2、标准化：光谱最接近自然光，显色指数≥92%

3、智能化：智能修正光源环境

4、最丰富的舌面参数

5、500余种RGB、HSV、LAB颜色空间值和舌面特征量化参数。

6、最先进的图像智能算法

7、综合运用深度学习及显著性检测技术，智能分析50余种舌面特征。

8、配置：

8.1、舌面象分析仪DS01-B(佳能单反相机EOS 60D嵌入主机内)  1台

8.2、脉象分析仪DS01-DI  1台

8.3、中医舌象采集及分析软件  1套

8.4、中医面象采集及分析软件  1套

8.5、中医脉象采集及分析软件  1套

8.6、中医问诊采集软件        1套

8.7、中医体质辨识综合分析软件(含五态人格系统)  1套

8.8、数据工作站   1套

人体成分分析仪

主要参数：

1、操作模式：红外遥控、手动模式

2、身高测量：超声波测量70-215cm,最小显示值0.1cm,误差±0.1CM

3、体重测量：电阻应变式测量5.5-250KG，最小显示值0.1kg,误差≤±0.1KG

4、体温测量：红外线距离5-8厘米，测量范围在32℃-42.9℃，误差±0.1℃

5、输出指标：

5.1基础代谢率：BMR*2范围0-99999千焦/天,BMR analysis*2 分16个分数等级显示

5.2肥胖程度*2:0.1%单位

5.3体质指数：体重（Kg）/身高平方（㎡）

5.4身高70-210cm（可切换0.1cm和0.5cm）

5.5骨量*2:0.05Kg单位

5.6内脏脂肪等级*2：1-5

5.7日期时间：显示到分钟

5.8体型年龄显示：标准（5-99岁），运动员（15-99岁）

5.9性别显示：男性/女性

6、打印报告单设置：自动/手动

## 内脏脂肪检测装置

主要参数：

1、产品规格

1.1画面显示:彩色液晶显示屏

1.2操作方式:触摸操作

1.3电源: AC220V(50/60Hz)，功率: 27VA

1.4电击保护方式：ClassⅠ

1.5电机保护程度的分类BF型佩戴部位

1.6外形尺寸 585（宽）×1035（高）×772（长）mm

2、检测参数

2.1内脏脂肪面积

2.2内脏脂肪等级及腹部剖面图对应

2.3内脏脂肪面积与步数的变化趋势（可升级）

2.4内脏脂肪面积余血压的变化趋势（可升级）

3、适合人群

3.1代谢综合征、糖尿病、高血压、高血脂、肥胖症等