福  建  中  医  药  大  学

设  备  采  购  询  价  工  作  单

公司名称（盖章）：

| 序号 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 台式高速冷冻离心机 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-2 | -80度超低温冰箱 |  | 1 |  |  |
| 1-3 | 紫外分光光度计 |  | 1 |  |  |
| 1-4 | 显微镜+显微成像系统 |  | 1 |  |  |
| 1-5 | 解剖镜+显微成像系统 |  | 1 |  |  |
| 1-6 | A3彩色书刊扫描仪 |  | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2016年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2016年  月   日上午 ，地点----。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

询 价 参 数

项目一：

台式冷冻离心机等设备询价参数

台式高速冷冻离心机  1台

1  工作条件  1.1工作温度：＋10℃～＋32℃ ，230V，50/60Hz

2  主要技术指标

*2.1 转速范围：100至15,300 rpm，精度达±1 rpm;

*2.2最大容量(ml)：角转子6 x 100ml /水平转子4×200ml

*2.3 最大离心力(x g)：23,031 ,

2.4 时间控制范围：0-9h59 min / 连续运转 / 短时加速

2.5 噪音(dBA)：< 66dBA （最大转速时）

*2.6 温度控制：采用r134a环保无氟制冷剂，温度范围：－20～＋40℃

2.7可预设20个加/减速曲线。

2.8具有10个存储程序。

2.9磁性转头识别，防止转头过速；

2.10免维护无碳刷变频电机;微控制器可预设离心力、速度、转头、时间。

*2.11可配24x1.5/2.2mL高速水平转子。

*2.12符合国际安全标准IEC1010及ISO9001质量认证,。

3. 基本配置

3.1主机                  1台

3.2 角转子6*×50ml       1个  最大转速：11000r/min    最大离心力：11363*g

3.3 15ml适配器            6个

3.4 角转子10*×10ml      1个   最大转速：15300r/min    最大离心力：19890*g

-80度超低温冰箱   1台

*1.微电脑控制，内容积不小于338L

2.显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能；

3、设定温度在-40～-86℃范围调节，箱内温度均匀度误差小于6℃；

4.多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、开门报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能防止误操作；

*5.双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0；不得采用HFC类制冷剂。

6. 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能；

7. 配备万向脚轮，灵活，可移动、可锁定；

8．一体式门锁手把设计，可单手开关门；

9．内门手把：一体双料压铸成型；

10、冷凝风机：高效节能冷凝风机两个，可根据环静温度实现智能开停，有效节能。环温高于18度时开启2个风机，环温高于12度低于18度时开启一个风机，环温低于12度时关闭所有风机；

11.密封性能：内外门五层密封结构，采用耐腐蚀的橡胶材料；

*12.材料：机器箱壳采用电锌板；内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板，加厚VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，VIP厚度达25mm；

13.内门：二个，每个内门具有可靠密封条，单独密封。可独立分别存取物品，以减小箱内温度波动，并有效保证物品安全保存；

14.双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性；

*15. 配置5V供电接口，可直接为外置式温度监控系统提供电源；

16.门开报警：通过稳定可靠的门开关，在没有关门的时候及时提醒用户，确保样本安全；

17.门体平衡孔设计，短时间内连续多次开门不用等待；

*18.数据下载（标配）：可以通过USB接口下载箱内设置、实时温度；

*18.25℃环温时，单日耗电量7.5KW以内，要求出具第三方权威机构认证检测报告；

19.25℃环温时，温度设定为内部均一性在-80度正负5度范围内。

*20.产品具有优异的节能性能，获得CQC节能环保认证，可出具认证报告。

紫外分光光度计  1台

*1.双光束系统；采用光学悬架式结构，整体光路独立固定在16mm厚光学基座上从而保证设备具有极高的稳定性（厂家需提供证书）
2.单机可对扫描曲线进行平滑处理、峰谷检测和加减乘除及求导运算
3.单机可以快速测试DNA样品在特定波长下的吸光度值，同时也可以修改DNA、蛋白的浓度和比率
*4.采用独特稳压电路设计，使灯源的寿命能延长三分之一（厂家需提供证书）
*5.为保证产品质量需提供紫外分光光度计高新技术成果转化项目证书（厂家需提供证书）。
6.波长准确度：±0.1nm（656.1nm）
7.杂散光：  ≤0.01%T；
8.波长范围：190-900nm 
9.光谱带宽：2nm
10.基线平直度：±0.0005A
11.噪声：  ±0.0003Abs（500nm,开机预热）
12.操作模式：电脑主机双模式
13.扫描精度和扫描速度可根据用户的不同需求进行选择，扫描间隔分0.1、0.2、0.5、1、2、5nm六档可选，扫描速度有高速、中速、低速三级可选
14.显示器：采用320*240位  6英寸LED背光炫彩液晶显示器
15.具有开机自动检定和系统定位功能，修复长期应用所造成的偏差
16.可实现电脑、主机双模式控制，单机上可以操作光谱扫描、动力学扫描、多波长测量、DNA/蛋白质测量等多种功能；同时连接电脑操作可实现所有主机测试功能和数据图谱的处理等。
17标配Metaspec  pro专业分析软件；同时具有丰富的可选配附件，积分球、薄膜专用样品架、旋转式固定样品架、水浴恒温架、程控恒温进样器、长光程样品架、微量比色皿架等
18.标准配置

主机一台 , 10mm玻璃比色一盒（4只）,  10mm石英比色皿一盒（2只）

使用手册一份,  软件一套（加密狗、光盘、USB线）, 电源线一根, 防尘罩一个

显微镜+显微成像系统  1套

- 用途：可观察普通染色的切片观察。

2  工作条件

2.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

  - 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

3 主要技术指标

3.1  生物显微镜

*3.1.1  光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

3.1.2  放大倍率：40-1000倍

*3.1.3  载物台：钢丝传动，无齿条结构，尺寸为188mm × 134mm，活动范围为X轴向76mm × Y轴向50mm，双片标本夹

3.1.4  调焦机构：载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈为36.8mm，总行程量为25mm，微调行程为每圈0.2mm，具备粗调限位挡块和张力调整环

3.1.5  聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片

3.1.6  照明系统：内置6V30W卤素灯，内置透射光柯勒照明

*3.1.7  三目观察筒：视场数≥20，瞳距调节范围为48-75mm，铰链式

3.1.8  目镜：10X，带眼罩，视场数≥20

3.1.9  物镜转盘：与显微镜机身固定的4孔物镜转盘

*3.1.10  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1）、10X（N.A.≥0.25）、40X（N.A.≥0.65）、100X（N.A.≥1.25）

3.1.11  防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理

*3.1.12  所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识

4 高分辨率显微图像采集系统（和显微镜主机为进口同品牌）

4.1、图像传感器:彩色CCD

4.2、分辨率 :1920 x 1440 像素

4.3、曝光时间:50 μs - 8 s

*4.4、实时帧频:  ≥25 fps at 1920 x 1440;

≥30 fps at 1920 x 1080 (全高清)

4.5、数据传输:USB 3.0

*4.6、三种色彩模式：提供三种色彩模式以适应不同的应用需求。通过选择三种预设模式之一，无需每次改变所有设置即可获得各类型样品的最佳图像。

•高保真模式：等同于显微镜观察的真实的色彩重现
•普通模式：色彩增加便于观察染色浅淡的样品
•细胞培养模式：针对相差、DIC观察

  - 0.5倍接口，可调焦

4.8 驱动软件

4.8.1  采集图像：支持多种型号专业CCD，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程；

4.8.2  对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性；

4.8.3  在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位；

4.8.4  调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果；

4.8.5  对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；

4.8.6  合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像；

4.8.7  支持反转滤镜，能够更好的比较色彩变化；

4.8.8  方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系；

4.8.9  可以做离线白平衡，便于后期图像色彩修正；

4.8.10 可以执行简单的手动测量功能，如长度测量和面积测量。

5. 基本配置：

5.1  生物显微镜主机                       1套

5.2  透射明场照明系统                     1套

5.3  平场消色差物镜4X—100X              1套

5.4  卤素灯泡，6V30W                     2个

5.5  高分辨率显微图像采集摄像头及软件     1套

5.5  必配的附件、配件、专用工具、消耗品等

解剖镜+显微成像系统   1套

用途：动物、植物、卵细胞、胚胎标本的观察。

- 工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

- 主要技术指标

2.1  体式显微镜

2.1.1  放大倍率：6.7 - 45倍

*2.1.2  变倍：0.67 - 45X连续变倍，变倍比1：6.7

2.1.3  工作距离：110mm

2.1.4   三目观察筒：视场数为22，瞳距调节范围为52-76mm，带0.5X视频接口

*2.1.5  LED反射/透射照明底座：

*2.1.5.1  LED寿命：平均6000小时

*2.1.5.2  照明方式：透射光照明，反射光照明

2.1.6  目镜：10X，F.N. 22

*2.1.7  所采用光学元件均为环保无铅玻璃，有ECO无铅认证

- 基本配置：

3.1  体式显微镜主机                       1套

3.2  LED落射/透射照明系统                1套

3.3  必配的附件、配件、专用工具、消耗品等

高分辨率显微图像采集系统（和显微镜主机为同品牌）

3.1、图像传感器:彩色CCD

3.2、分辨率 :1920 x 1440 像素

3.3、曝光时间:50 μs - 8 s

*3.4、实时帧频:  ≥25 fps at 1920 x 1440;

≥30 fps at 1920 x 1080 (全高清)

3.5、数据传输:USB 3.0

*3.6、三种色彩模式：提供三种色彩模式以适应不同的应用需求。通过选择三种预设模式之一，无需每次改变所有设置即可获得各类型样品的最佳图像。

•高保真模式：等同于显微镜观察的真实的色彩重现
•普通模式：色彩增加便于观察染色浅淡的样品
•细胞培养模式：针对相差、DIC观察

3.7 、驱动软件

3.7.1  采集图像：支持多种型号专业CCD，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程；

3.7.2  对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性；

3.7.3  在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位；

3.7.4  调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果；

3.7.5  对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；

3.7.6  合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像；

3.7.7  支持反转滤镜，能够更好的比较色彩变化；

3.7.8  方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系；

    - 可以做离线白平衡，便于后期图像色彩修正；

3.7.10  可以执行简单的手动测量功能，如长度测量和面积测量。

4. 基本配置：

4.1  体式显微镜主机                            1套

4.2  LED落射/透射照明系统                     1套

4.3  高分辨率显微图像采集摄像头及软件          1套

4.4  必配的附件、配件、专用工具、消耗品等

A3彩色书刊扫描仪  1台

功能：扫描A3彩色书刊、档案及报纸

*机器类型：台式，书面朝上，数字式彩色扫描仪

扫描尺寸：≥A3幅面（11＂×17＂）

扫描厚度：可扫描原件厚度≥100mm（4＂）

*扫描模式：书刊（双幅扫描、单幅扫描、先左页后右页或先右页后左页）扫描单页扫描、3D扫描

*分辨率：200/240/300/400/600dpi

*扫描速度：4秒/页≤A3，300dpi，彩色≤6秒/页

*扫描技术：采用矩阵型CCD多次成像原理，获得高分辨率。（非一次性成像）

彩色输出比特深度为24比特

灰度输出比特深度为256级

USB接口

*光源：自后向前的照明方式，避免出现阴影。

曝光/对比度控制：自动/手动（9级调整）

影像输出：彩色文本/照片模式

灰度文本/照片模式

黑白模式

设备硬件功能：线型弯曲校正，文字变形校正，中缝删除，影像遮幅，影像对中，手指印删除。

*软件功能：Powerimage影像处理软件，支持自动去黑边，切分，去中缝，裁剪，去装订孔等功能，支持彩色-灰度-黑白的转换，可应用于缩微系统，支持缩微胶卷长度计算，画幅排列、分割、文件格式检查。自动建立缩微品索引目录。（需提供软件截屏）

配置：主机、可分离式玻璃压稿台、脚踏开关。

*根据后期扩展软件等要求，投标方提供的扫描仪为专业生产型设备，需使用独立电脑。扫描仪不能内置微型电脑及有外置移动存储接口。