福建中医药大学仪器维保服务询价工作单

公司名 称（盖章）：

| 项目 | 项目名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.0T小动物核磁维保服务项目 |  | 1 |  |  |
| 2 | 9.4T小动物核磁维保服务项目 |  | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2024年8月7日下午15点。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份

5、询价时间和地点:时间-- 2024年8月7日下午15点，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 服务要求：

- 1.付款方式:

- 合同经甲、乙双方签字盖章生效后，合同签订之日起乙方应就合同内容履约，合同款项分三期付款，服务期满一年，乙方开具30%合同金额发票；服务期满二年，乙方开具30%合同金额发票；服务期满三年，乙方开具剩余40%合同金额发票。甲方在收到乙方开具的发票后30日内将相应金额电汇至乙方指定银行账户。

- 2.合同时效：

合同自签订之日起，有效期三年。合同期间保证设备正常开机率不低于90%，如维修不及时造成开机时间不足，合同期相应顺延。合同期间因系统升级等情况更换带有独立质保期的部件，则按新产品验收时间为准，暂停并顺延更新设备的维护服务时限，或（并）在本期质保期结束后的服务合同中扣减相应费用。

- 3.合同修改：

本合同及任何对本合同的修订均须以书面方式订立。

- 4.合同续约：

本合同到期前3个月，甲乙双方可就续约进行讨论，按当时价格给予优惠，重新签订合同，否则本合同到期后自动终止。

附件：

维修保养服务协议条款和条件

- 1.遇到任何故障，乙方需2-4小时电话响应。

- 2.确保在客户提出支持请求，并且通过电话或电子邮件进行的初步检查未能解决问题后，尽快向客户提供合格的远程桌面支持（如：Webex 或 TeamViewer）对客户系统进行初步诊断，校正、对后续维修进行评估或在线维修。

- 3.当甲方超导磁体发生意外失超时（非人为原因、非液氦质量问题或添加方法不当），由乙方迅速提供应急处理，包括免费紧急升场和升场所需要的低温气体。此类情况发生时，乙方将进行最多三次磁体升场的尝试，并在持续磁场强度、漂移、均匀性和制冷剂蒸发率等方面，达到初始技术规格，如果三次升场均无法使磁体恢复正常工作，则认定为灾难性磁体故障。

- 4.如果发生灾难性磁体故障，乙方将对故障磁体进行维修或者如果磁体在安装后一直是在保修期或LabScape Complete服务合同覆盖，中间没有间断，则乙方用具备同等技术规格的型号更换磁体，并承担与将硬件恢复原状有关的全部费用，包括差旅费和工时费。

- 5.在硬件支持的前提下，协助安装适用于客户的仪器配置的适当软件。

- 6.根据要求进行适当的固件更新。

- 7.通知客户计划维护的大致日程安排，按照核磁设备预防性保养维护手册进行系统维护（每年度一次），根据维护手册和运行时间更换易损及易耗部件，并对更换部件提供一定时间的保修服务。

- 8.如果经过双方同意，可以在执行维护的同时进行维修。

- 9.对本合同所涉及的系统或组件进行OQ（Operational Qualification）测试并提交完整报告（每年度一次与预防性保养同时进行）。

- 10.与本协议中仪器的主要用户一同审查每次计划维护的结果。

- 11.服务期内由乙方为甲方的磁体补加正常损耗的液氦以及低温线圈维护所需的超高纯氦气。

- 12.根据需要为硬件维修提供现场服务和零配件更换，零配件包含动物麻醉系统、动物监护控制系统、动物保温系统、动物床及其相关零配件。

- 13.维保期内乙方每年免费提供原装大、小鼠牙杠各20根，并更新一次大鼠床、小鼠床。

- 14.现场服务响应，根据甲方现场所在地位置及交通便利条件，一般在报修后5个工作日之内到达现场开始服务。如确属各方面外界交通原因或其他原因无法及时到达甲方现场，乙方应及时将计划日程通知甲方。甲方将有最高优先权使用乙方的部件资源及工程师资源。

- 15.故障排除及修复，乙方所派工程师到达维修地点后，正常情况下5个工作日内修复完成。如遇部件及资源不够等特殊情况，工程师将暂时中断故障排除并迅速准备此部件，并在得到所需部件及资源后立刻开始工作直到故障彻底排除。

- 16.按需要并由乙方决定更换原厂（修复的或新）配件。国内库存部件一般3个工作日内更换(快递运输，客户所在城市不同可能略有不同)，需从国外寄入的部件一般15个工作日内更换。

- 17.乙方承担维修保养所使用的人工，差旅，回寄费用及所使用的非消耗零件。

- 18.线圈、探头、功放维修方式为送至布鲁克维修间或国外工厂进行维修，返厂维修时，乙方尽量提供临时代用件。

- 19.更换下来的零配件由乙方带回统一处理。

- 20.三年内乙方免费更新原厂系统工作站，包括软硬件免费更新。

- 21.负责补加设备正常使用和维护中造成的液氦、氦气损失；协助解决和处理功放标定、探头调谐和匀场等问题。